## 의료기기등록신청서류_과거
의료기기 등록신청서류
1 | 신청서
2 | 증명문건
3 | 의료기기 안전성 유효성 기본요구 리스트
4 | 종합설명자료 | 4.1 개요
4.2 제품설명
4.3 형명규격
4.4 포장설명
4.5 적용범위 및 금기증상
4.6 참고할 동종 제품 혹은 전세대 제품 현황(해당 시)
4.7 기타 설명이 필요한 내용
5 | 연구자료 | 5.1 제품성능연구
5.2 생물학 적합성 평가 연구
5.4 생물학적 안정성 연구
5.5 유효기간 및 포장연구
5.6 동물연구
5.7 소프트웨어 연구
5.8 기타
6 | 생산제조정보 | 6.1 무원제품/유원제품 생산과정 정보
6.2 생산지
7 | 임상평가자료
8 | 제품위험분석자료
9 | 제품기술요구
10 | 등록검사보고서 | 10.1 등록검사 보고서
10.2 사전 평가 의견
11 | 설명서 및 라벨명판 | 11.1 설명서
11.2 최소판매 품목 라벨 견본
12 | 적합성 성명

## 체외진단제 등록신청서류_과거
체외진단제 교정물질, 정도관리 물질 등록제출 서류
1 | 종합설명자료 | 1)사용목적
2)설명
3)생물학적 안전성
4)주요 연구결과 및 평가
5)참고 문헌
6)기타
2 | 주요 원자재 연구자료 | 추후 논의 후 진행
3 | 주요생산공정 및 반응 시스템 연구자료 | 1)주요 생산공정, 표 그림 방식 적용 가능
2)반응 원리
3)반응에 필요한 물질 사용량 확정 관련 연구자료
4)반응 최적 조건 확정 연구
5)기타
4 | 분석성능평가 자료 | 1)신청인 이름
2)성능평가 방법, 요구
3)성능평가 사용 시약(교정물질, 정도관리물질) 명칭, 로트번호, 유효기간
4)사용한 장비 번호, 고유번호
5)성능 평가 시간, 지점, 검사자
6)성능 평가 시간, 구체적 데이터 및 분석 판정
7)성능 평가 심사승인인 서명, 심스 승인 시간
5 | 안정성 연구자료 | 추후 논의
6 | 제품위험분석자료 | 추후 논의
7 | 제품기술요구 | 자사규격 및 중국 규격 근거, 추후 논의
8 | 제품검사보고서 | 중국에서 진행
9 | 제품설명서 | 추후 제공
10 | 라벨 견본 | 추후 제공

## 의료기기_신규
|  | 의료기기 신규등록서류 |  |  |  | 의료기기 허가사항 변경 서류 |  | 의료기기 연장등록 서류 |  | 의료기기 등기사항 변경 서류
제 I장 . 지역성 관리 정보
RPS목록 | 표제 | 적용현황 | 자료요구 | 중문자료 | 원문자료 | 적용현황 | 자료요구 | 적용현황 | 자료요구 | 적용현황 | 자료요구
CH1.01 | 신청설명서 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR |  | NR
CH1.02 | 신청자료 목록 | R | 제출한 신청자료 목록제공(목록순번, 목록제목, 적용상황, 업로드 문서 명칭, 문서페이지 번호 포함). 적용상황에 대해 CR목록에 적용여부를 열거하여 설명할 것 | R | R | R | 제출한 신청자료 목록제공(목록순번, 목록제목, 적용상황, 업로드 문서 명칭, 문서페이지 번호 포함). 적용상황에 대해 CR목록에 적용여부를 열거하여 설명할 것 | R | 제출한 신청자료 목록제공(목록순번, 목록제목, 적용상황, 업로드 문서 명칭, 문서페이지 번호 포함). 적용상황에 대해 CR목록에 적용여부를 열거하여 설명할 것 | R | 제출한 신청자료 목록제공(목록순번, 목록제목, 적용상황, 업로드 문서 명칭, 문서페이지 번호 포함). 적용상황에 대해 CR목록에 적용여부를 열거하여 설명할 것
CH1.03 | 용어, 약어 열거표 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR |  | NR
CH1.04 | 신청표 /관리정보 | R | 데이터 인증번호가 있는 신청표 문건을 업로드 한다. 《의료기기우선심사승인신청표》（해당 시）를 업로드한다 | R | CR | R | 데이터 인증번호가 있는 신청표 문건을 업로드 한다. | R | 데이터 인증번호가 있는 신청표 문건을 업로드 한다. | R | 데이터 인증번호가 있는 신청표 문건을 업로드 한다.
CH1.05 | 기기열거표 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR |  | CR
CH 1.06 | 품질관리시스템, 전체품질 시스템 혹은 기타 인증 문건 | R | 해외 신청인은 등로지역 혹은 생산지소재국가(지역)의료기기 등록관리시스템 요구 혹은 기타 품질관리인증서 합격문건을 제공해야 함. 신청인이《혁신의료기기특별심사승인절차심사승인》/《혁신의료기기특별심사절차》에 따라 등록 신청시, 혁신 의료기기 특별심사 승인 신청심사통지서/공시된 심사 의견서를 제출하고, 시료를 기타 기업에 위탁 생산한 경우, 위탁 기업의 생산 허가증 및 위탁계약서를 제출해야 한다. 생산허가증 생산 범위가 신청 제품의 등급을 포함해햐 함. | R | R | R | 변경사항이 해외 등록인 등록지 혹은 생산지 소재 국가(지역)에서 새로운 기업 자격 증명 문건을 취득해야 할 경우, 관련 문건을 제출해야 한다; 반약 변경 사항이 해외 등록인등록지 혹은 생산소재국가(지역)의 의료기기 주관 부처의 승인을 획득할 필요가 없을 경우, 그에 대한 설명서를 제출해야 한다. 신청인이 《혁신의료기기 특별심사 승인 절차》에 따라 /《혁신의료기기 특별심사》에 따라 허가사항 변경 신청을 할 경우, 혁신의료기기 틀별심사 승인 신청 심사 통지서/공기 심사 의견서를 제출해야 한다. | NR |  | NR
CH1.07 | 자유 판매 증명서/판매허가증명서 | R | 해외 신청인 제출： 1.신청인등록시 혹은 생산지 소재국가(지역) 의료기기 주관 부처에서 발행한 판매허가 승인 문건 2.신청인등록지혹은 생산지소재국가(지역)에서 의료기기로 관리하지 않을 경우, 신청인은 관련 증명 문건을 제출. 등록지 혹은 생산지 소재국가(지역)의 해당 제품 판매 허가 증명문건 포함. | R | R | R | 변경 사항이 해외 등록인 등록지 혹은 생산지 소재 국가(지역)에서 새로운 기업 자격 증명 문건을 취득해야 할 경우, 관련 문건을 제출해야 한다; 만약 변경 사항이 해외 등록인 등록지 혹은 생산소재국가(지역)의 의료기기 주관 부처의 승인을 획득할 필요가 없을 경우, 그에 대한 설명서를 제출해야 한다. | NR |  | R
CH1.08 | 사용자 비용 수령 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR |  | NR
CH1.09 | 신청전 연락 상황 및 감독 기관과의 기존 연락 기록 | CR | 예：혁신의료기기《소통교류회의 기록 적요》 | CR | CR | CR |  | CR |  | CR
CH1.10 | 접수 심사 리스트 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR |  | NR
CH1.11 | 적합성 진술서/성명서 | 해당 단계 표제 내용 없음 |  |  |  | 해당 단계 표제 내용 없음 |  | 해당 단계 표제 내용 없음 |  | 해당 단계 표제 내용 없음
CH1.11.1 | 성능 지표 및 권장성 표준 성명서 | R | 해당 제품이 현행 국가 표준, 산업 표준에 부합한다는 신청인의 성명서, 부합하는 표준 리스트 제출 | R | R | R | 해당 제품이 현행 국가 표준, 산업 표준에 부합한다는 신청인의 성명서, 부합하는 표준 리스트 제출 | R | 해당 제품이 현행 국가 표준, 산업 표준에 부합한다는 신청인의 성명서, 부합하는 표준 리스트 제출 | R | 해당 제품이 현행 국가 표준, 산업 표준에 부합한다는 신청인의 성명서, 부합하는 표준 리스트 제출
CH1.11.2 | 환경평가 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR |  | NR
CH1.11.3 | 임상시험증명서 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR |  | NR
CH1.11.4 | Rx(처방)혹은 OTC(일반)의약품이 함유된 경우 적용 범위에 대한 성명 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR |  | NR
CH1.11.5 | 진실성 및 정확성에 대한 성명 | R | 수입 제품 신청인 및 대리인 각각 제출한 신청자료의 진실성에 대한 자가 보증 성명을 제출해야 함 | R | R | R | 해당 제품이《의료기기 등록관리 방법》및 관련 법규 요구에 부합한다는 성명서; | R | 수입 제품 신청인 및 대리인 각각 제출한 신청자료의 진실성에 대한 자가 보증 성명을 제출해야 함 | R | 수입 제품 신청인 및 대리인 각각 제출한 신청자료의 진실성에 대한 자가 보증 성명을 제출해야 함
CH.1.11.6 | 미국 FDA제 3등급 의료기기 종합 설명 및 자질 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR |  | NR
CH1.11.7 | 적합성 성명서 | R | 해당 제품이《의료기기 등록관리 방법》및 관련 법규 요구에 부합한다는 성명서; | R | R | R | 해당 제품이《의료기기 등록관리 방법》및 관련 법규 요구에 부합한다는 성명서; | R | 해당 제품이《의료기기 등록관리 방법》및 관련 법규 요구에 부합한다는 성명서; | R | 해당 제품이《의료기기 등록관리 방법》및 관련 법규 요구에 부합한다는 성명서;
CH1.12 | 주요 문서 권한 위임 서신 | CR |  | CR | CR | CR |  | NR |  | NR
CH1.13 | 대리인 위탁서 | R | 해외 신청인의 중국 내 지정 대리인에 대한 위탁서, 대리인 승낙서 및 영업 집조 부본(副本) 사본 혹은 기관 코드 증명서 사본 | R | R | R | 해외 신청인의 중국 내 지정 대리인에 대한 위탁서, 대리인 승낙서 및 영업 집조 부본(副本) 사본 혹은 기관 코드 증명서 사본 | R | 해외 신청인의 중국 내 지정 대리인에 대한 위탁서, 대리인 승낙서 및 영업 집조 부본(副本) 사본 혹은 기관 코드 증명서 사본 | R | 해외 신청인의 중국 내 지정 대리인에 대한 위탁서, 대리인 승낙서 및 영업 집조 부본(副本) 사본 혹은 기관 코드 증명서 사본
CH1.14 | 기타 지역별 관리 정보 | CR | 원의료기기 등록증 및 그 부록 사본, 기존까지의 의료기기 등록변경 문건 사본 | CR | CR | R | 원의료기기 등록증 및 그 부록 사본, 기존까지의 의료기기 등록변경 문건 사본 | R | 원의료기기 등록증 및 그 부록 사본, 기존까지의 의료기기 등록변경 문건 사본 | R | 원의료기기 등록증 및 그 부록 사본, 기존까지의 의료기기 등록변경 문건 사본
제 II장 . 신청 제품 종합 설명자료
RPS목록 | 표제 | 적용현황 | 자료요구 | 중문자료 | 원문자료
CH2.1 | 장절목차 | CR | 해당 장에서 제출하는 신청자료 목록(목차 번호, 목차 표제, 적용 상황, 업로드 문서 명칭, 업로드 문서 페이지 번호를 포함). 적용 상황에서는 CR목차의 적용 여부를 명확하게 열거할 것 | CR | CR | CR | 해당 장에서 제출하는 신청자료 목록(목차 번호, 목차 표제, 적용 상황, 업로드 문서 명칭, 업로드 문서 페이지 번호를 포함). 적용 상황에서는 CR목차의 적용 여부를 명확하게 열거할 것 | CR | 해당 장에서 제출하는 신청자료 목록(목차 번호, 목차 표제, 적용 상황, 업로드 문서 명칭, 업로드 문서 페이지 번호를 포함). 적용 상황에서는 CR목차의 적용 여부를 명확하게 열거할 것 | CR | 해당 장에서 제출하는 신청자료 목록(목차 번호, 목차 표제, 적용 상황, 업로드 문서 명칭, 업로드 문서 페이지 번호를 포함). 적용 상황에서는 CR목차의 적용 여부를 명확하게 열거할 것
CH2.2 | 신청개요 | R | 신청 제품 관리 등급, 분류 번호 및 명칭에 대한 확정 근거 | R | R | R | 변경상황에 대한 등록인의 성명서 | R | 변경상황에 대한 등록인의 성명서 | R | 변경상황에 대한 등록인의 성명서
CH2.3 | 판매 전 신청용 종합 설명 및 증서 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR |  | NR
CH2.4 | 기기 설명 | 해당 단계 표제 내용 없음, 다음 단계 표제에 자료 제출 |  |  |  | 해당 단계 표제 내용 없음, 다음 단계 표제에 자료 제출 |  | 해당 단계 표제 내용 없음, 다음 단계 표제에 자료 제출 |  | 해당 단계 표제 내용 없음, 다음 단계 표제에 자료 제출
CH2.4.1 | 전체 기기 및 작용 원리 설명 | R | 1. 여러 형명규격이 있는 제품의 경우, 각 형명 규격 구분을 명시할 것. 대비표 및 관련 설명이 포함된 그림, 도표를 적용하고, 각 형명 규격의 구조 조성(혹은 배치), 기능, 제품 특징 및 운영 모드, 성능 지표 등에 대해 설명할 것 2. 무원 의료기기: 제품 작용 원리, 작용 메커니즘(적용 시), 구조, 조성(조합사용 부품), 주요 원자재 및 기타 동종 제품과 비교할 수 있는 특징 등 내용을 설명할 것; 필요 시, 그림 등을 이용한 설명 제공 가능 3.유원의료기기 제품 작용 원리, 작용 메커니즘(적용 시), 구조, 조성(조합 사용 부품), 주요 기능, 조성 부품(핵심 부품, 소프트웨어)의 기능 및 기타 동종 제품과 구별되는 특징 등의 내용 설명; 필요 시 그림으로 설명 가능 | R | R | R | 제품의 구체적 변경상황에 근거하여 다음 서류를 제출할 것： （I）제품 명칭 변화 대비표 및 설명 （II）제품기술요구 변화 대비표 및 설명 （III）형명, 규격 변화 대비표 및 설명 （IV）구조 및 조성 변화 대비표 및 설명 （V）제품 적용 범위 변화 대비표 및 설명 （VI）수입 의료기기 생산지 변화 대비표 및 설명 （VII）등록증 상의 “기타내용”변화 대비표 및 설명 （VIII）기타 변화에 대한 설명 | NR |  | R | 변경상황 관련 신청 자료 요구 (I)등록인 명칭 변경: 기업 명칭 변경 승인 통지서(중국내 대리인) 및/혹은 관련 변경 상세 상황 설명서 및 관련 증명 문건 (II)등록인 주소 변경: 변경 관련 상세 설명서 및 관련 증명 문건 (III)대리인 변경 : 1. 등록인이 발급한 대리인 변경 성명서 2. 등록인 발급한 신규 대리인 위탁서, 신규 대리인 승낙서 3. 변경 후 대리인 영업 집조부본(副本)사본 혹은 기관 등기 증명서 사본 (IV)대리인 주소 변경: 변경 전후 영업 집조 부본(副本)사본 혹은 등기증명서 사본
CH2.4.2 | 기기 포장 설명 | R | 포장 설명. 제품 포장 정보 및 해당 제품과 같이 판매하는 부품 포장 상황; 멸균 의료기기의 경우, 멸균 방법관련된 최초 포장에 대한 정보를 설명해야 함 | R | R | CR |  | NR |  | NR
CH2.4.3 | 기기 연구개발 과정 | R | 참고한 동품종 제품 혹은 전세대 제품의 경우 해당 동품종 제품(국내외 시판 현황) 혹은 전세대 제품(적용 시)의 정보를 제공하고, 신청제품의 연구 배경 및 목적등을 설명. 동품종 제품에 대해서는 선택하여 연구 개발에 참조한 원인들에 대해 설명할 것 | R | R | CR |  | NR |  | NR
CH2.4.4 | 유사 혹은/기존 세대 기기과의 참조 및 비교(국내외 시판) | NR |  | NR | NR | CR |  | NR |  | NR
CH2.4.5 | 실질적 동등성 관련 연구 | NR |  |  |  | NR |  | NR |  | NR
CH2.5 | 적용범위 및/혹은 사용목적(예기용도) 및 금기 증상 | 변화 부분이 다음 표제와 관련된 경우, 상응하는 목록 표제 하에 해당 변화의 제품에 대한 안전성, 유효성에 대한 영향에 관한 연구 자료를 제출해야 한다. 해당 표제에는 내용이 없으며, 다음 단계 표제에 자료를 제출함. |  |  |  | 변화 부분이 다음 표제와 관련된 경우, 상응하는 목록 표제 하에 해당 변화의 제품에 대한 안전성, 유효성에 대한 영향에 관한 연구 자료를 제출해야 한다. 해당 표제에는 내용이 없으며, 다음 단계 표제에 자료를 제출함. |  | 변화 부분이 다음 표제와 관련된 경우, 상응하는 목록 표제 하에 해당 변화의 제품에 대한 안전성, 유효성에 대한 영향에 관한 연구 자료를 제출해야 한다. 해당 표제에는 내용이 없으며, 다음 단계 표제에 자료를 제출함. |  | 변화 부분이 다음 표제와 관련된 경우, 상응하는 목록 표제 하에 해당 변화의 제품에 대한 안전성, 유효성에 대한 영향에 관한 연구 자료를 제출해야 한다. 해당 표제에는 내용이 없으며, 다음 단계 표제에 자료를 제출함.
CH2.5.1 | 예기용도; 사용목적;예상 사용자;적용범위 | R | 1.적용범위: 제품을 통해 제공되는 치료, 진단 등이 《의료기기 감독관리 조례》제 76조 정의 목적에 부합하고, 적용되는 의료 단계(가령 치료 후 감시, 재활 등)을 설명할 것;타겟 대상 및 해당 제품 조작시 갖추어야 하는 기능/지식/훈련 등을 명시할 것;제품이 1회용 혹은 중복 사용인지 여부를 설명할 것; 조합 사용 기기가 있는지에 대한 설명 2.적용 대상그룹: 타겟으로 하는 환자그룹 정보(가령 성인, 아동 혹은 신생아), 환자 선택 기준 정보 및 사용 과정 중 감시해야 하는 모수, 고려할 요소 등 | R | R | CR |  | NR |  | NR
CH2.5.2 | 예상 사용 환경/설치 요구 | R | 예상사용환경; 해당 제품의 예상되는 사용 지점, 가령 의료기관, 실험실, 구급차, 가증 및 안전성, 유효성에 영향을 줄 수 있는 환경 조건(가령 온도, 습도, 전원, 압력, 이동 등) | R | R | CR |  | NR |  | NR
CH2.5.3 | 아동 사용 | CR |  | CR | CR | CR |  | NR |  | NR
CH2.5.4 | 사용 시 금기증 | R | 금기증: 적용 시, 해당 의료기기를 적용하는데 적합하지 않은 질병, 상황 혹은 특정 대상군(가령 아동, 노약자, 임산부 및 수유산모, 신장질환자 등) | R | R | CR |  | NR |  | NR
CH2.6 | 타국가 판매 이력 | 해당 단계 표제 내용 없음 |  |  |  | 해당 단계 표제 내용 없음 |  | 해당 단계 표제 내용 없음 |  | 해당 단계 표제 내용 없음
CH2.6.1 | 타국가 판매 이력 | CR |  | CR | CR | CR |  | NR |  | NR
CH2.6.2 | 부작용 사고 및 회수 | CR |  | CR | CR | CR |  | NR |  | NR
CH2.6.3 | 판매 , 부작용사고 및 회수율 | CR |  | CR | CR | CR |  | NR |  | NR
CH2.6.4 | 평가/심사보고 | NR |  | NR | NR | CR |  | NR |  | NR
CH2.7 | 기타 신청관련 종합 설명 정보 | CR | 기타 설명이 필요한 내용. 기 승인한 부품 혹은 같이 사용하는 부품의 경우 승인 문건 번호 및 승인 문건 사본을 제공할 것;기타 의료기기 혹은 일반 제품과 같이 사용할 것으로 예상될 경우 이에 대한 설명서를 제출할 것; 시스템 각 부 의료기기간 물리적, 전지적 접속 방식에 대해 설명할 것 | CR | CR | CR | 등기 사항변경관련 내용의 경우, 등기 사항 변경 관련 기타 증명성 문건을 제출할 것 | CR | 원 의료기기 등록증에 기재된 후속적으로 진행해야 하는 업무는 관련 종합 보고서를 제출하고 관련 자료를 첨부할 것. 임상 자료와 관련된 경우 제 4장 관련 표제 하에 제공할 것 | CR | 원 의료기기 등록증에 기재된 후속적으로 진행해야 하는 업무는 관련 종합 보고서를 제출하고 관련 자료를 첨부할 것. 임상 자료와 관련된 경우 제 4장 관련 표제 하에 제공할 것
제 III장 . 비임상 연구자료
RPS목록 | 표제 | 적용현황 | 자료요구 | 중문자료 | 원문자료
CH3.1 | 장절목록 | CR | 본 장에서 제출하는 자료의 목록(목록 번호, 목록표제, 적용상황, 업로드 문서 명칭, 문서 페이지 번호, 적용상황 은 CR목록 적용 여부를 명확히 열거할 것 | CR | CR | CR | 본 장에서 제출하는 자료의 목록(목록 번호, 목록표제, 적용상황, 업로드 문서 명칭, 문서 페이지 번호, 적용상황 은 CR목록 적용 여부를 명확히 열거할 것 | CR | 본 장에서 제출하는 자료의 목록(목록 번호, 목록표제, 적용상황, 업로드 문서 명칭, 문서 페이지 번호, 적용상황 은 CR목록 적용 여부를 명확히 열거할 것
CH3.2 | 위험관리 | R | 제품위험분석자료; 제품위험분석자료는 제품 위험 관리 과정 및 평가 심사 결과에 대한 기록형성 자료를 말한다. 기 판정된 각항 위해의 각 과정별로 추적가능성을 제공해야 한다.： （I）위험분석 :의료기기 적용범위 및 안전성 유효성 특정 판정, 위해 판정, 각 위해상황의 위험성 평가를 포함 （II）위험평가:기 판정한 위해 상황에 대해 위험을 감소시킬지에 대해 평가 및 결정 （III）위험관리 조치 실시 및 검증 결과, 필요 시 검사 및 평가 보고서 인용. 예)의료용 전기 안전, 생물학적 평가 등 （IV） 한 개 혹은 여러 개의 잔여 위험의 수용 여부 평가 결정 | R | R | R | 제품 변화와 관련된 제품 위험 분석 자료 | NR | 제품 변화와 관련된 제품 위험 분석 자료
CH3.3 | 안전,유효성 기본 요구(EP) 리스트 | R | 의료기기 안전성 유효성 기본 요구 리스트 《의료기기 안전성 유효성 기본 요구 리스트》각 항 적용 요구에 따라 채택한 방법 및 그 적합성을 증명하는 문건. 《의료기기 안전성 유효성 기본 요구 리스트》중 적용하지 않는 각항 요구에 대해서는 그 이유를 설명해야 한다. 제품 등록 신청 자료에 포함되는 문건에 대해 신청자료상의 구체적 위치를 설명한다; 제품 등록 신청자료에 미포함된 문건에 대해서는 증거 문건 각 명칭 및 품질 관리 체계 문건상의 일련 번호를 기재하여 심사에 대비할 것 | R | R | NR |  | NR
CH3.4 | 표준 | 해당 단계 표제 내용 없음, 다음 단계 표제에 자료 제출 |  |  |  | 해당 단계 표제 내용 없음, 다음 단계 표제에 자료 제출 |  | 해당 단계 표제 내용 없음, 다음 단계 표제에 자료 제출
CH3.4.1 | 표준열거표 (제품기술요구) | R |  | R | R | CR |  | CR
CH3.4.2 | 적합성 성명서 및/혹은 인증 | R | 관련된 경우, 제품 기술요구 변화 부분에 대한 등록검사 보고서 제출할 것. | R | CR | CR | 관련된 경우, 제품 기술요구 변화 부분에 대한 등록검사 보고서 제출할 것. | CR | 관련된 경우, 제품 기술요구 변화 부분에 대한 등록검사 보고서 제출할 것.
CH3.5 | 비임상 연구 | 변화 부분이 다음 표제와 관련된 경우, 상응하는 목록 표제하에 변화 부분의 안전성, 유효성에 영향에 대한 연구 자료를 제출할 것. 해당 표제에는 내용이 없으며, 다음 단계 표제에 자료를 제출할 것 |  |  |  | 변화 부분이 다음 표제와 관련된 경우, 상응하는 목록 표제하에 변화 부분의 안전성, 유효성에 영향에 대한 연구 자료를 제출할 것. 해당 표제에는 내용이 없으며, 다음 단계 표제에 자료를 제출할 것 |  | 변화 부분이 다음 표제와 관련된 경우, 상응하는 목록 표제하에 변화 부분의 안전성, 유효성에 영향에 대한 연구 자료를 제출할 것. 해당 표제에는 내용이 없으며, 다음 단계 표제에 자료를 제출할 것
CH3.5.1.1 | 물리 및 기계적 성능 | CR | 신청제품 근거, 해당 레벨 표제 혹은 다음 레벨 표제 중에 적용 제품성능 연구자료를 제공. 제품성능 연구자료 및 제품 기술요구 연구 및 작성 설명을 제공(기능성, 안전성 지표 및 품질 관리 관련 기타 지표의 확정근거, 채택한 표준 혹은 방법, 채택한 원인 및 이론적 근거 등 포함) | CR | CR | CR
CH3.5.1.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.1.1.2 | 최종(완결)보고 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.1.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.2 | 화학/원자재 설명 | CR | 신청제품에 근거, 해당 레벨 표제 혹은 다음 레벨 표제 중 적용한 제품 성능 연구 자료 제공. 제품성능 연구 자료 및 기술요구연구 및 작성 설명을 제공할 것.(기능성, 안정성 지표 및 품질 관리 관련 기타 지표관련 확정 근거, 채택한 표준 혹은 방법, 채택한 원인 및 이론적 근거 등포함) | CR | CR | CR
CH3.5.2.1 | [연구 설명, 연구일련번호, 개시일자] | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.2.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.2.1.2 | 최종(완결)보고 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.2.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.3 | 전기 시스템: 안전, 기계 및 환경 보호 및 전자파 적합성 | CR | 신청제품에 근거, 해당 레벨 혹은 다음 단계 레벨 표제 중에 적용하는 제품 성능 연구 자료 제공. 제품성능 연구 자료 및 기술요구연구 및 작성 설명을 제공할 것.(기능성, 안정성 지표 및 품질 관리 관련 기타 지표관련 확정 근거, 채택한 표준 혹은 방법, 채택한 원인 및 이론적 근거 등 포함) | CR | CR | CR
CH3.5.3.1 | [연구 설명, 연구 일련번호, 개시일자] | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.3.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.3.1.2 | 최종(완결)보고 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.3.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.4 | 방사(피폭)안전 | CR | 신청제품에 근거하여, , 해당 레벨 혹은 다음 단계 레벨 표제 중에 적용하는 제품 성능 연구 자료 제공. 제품성능 연구 자료 및 기술요구연구 및 작성 설명을 제공할 것.(기능성, 안정성 지표 및 품질 관리 관련 기타 지표관련 확정 근거, 채택한 표준 혹은 방법, 채택한 원인 및 이론적 근거 등포함) | CR | CR | CR
CH3.5.4.1 | [연구설명, 연구 일련번호, 개시일자] | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.4.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.4.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.4.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.5 | 독립소프트웨어/소프트웨어 컴포넌트 | CR | 신청제품에 근거, 해당 레벨 혹은 다음 단계 레벨 표제 중에 적용하는 제품 성능 연구 자료 제공. 소프트웨어 포함 제품은 단독의 의료기기 소프트웨어 설명문서를 제공해야 하며, 기본정보, 실현과정 및 핵심 알고리즘, 소프트웨어 상세 정도는 안전등급 및 복합성에 따라 결정된다. 또한 소프트웨어 버전 명명 규칙에 대한 성명서를 제출하고, 소프트웨어 버전의 전체 필드이름(field name) 및 필드이름의 함의를 명시하고, 소프트웨어 풀버전 및 배포용 표시 버전을 확정한다. | CR | CR | CR
CH3.5.5.1 | 독립소프트웨어/소프트웨어 컴포넌트 설명 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.5.2 | 위해분석 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.5.3 | 소프트웨어 요구 명세서 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.5.4 | 시스템구조도 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.5.5 | 소프트웨어 설계 사양서 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.5.6 | 추적가능성 분석 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.5.7 | 소프트웨어 생명주기과정 설명 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.5.8 | 소프트웨어 검증 및 확인 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.5.8.1 | [연구 설명, 연구일렴번호, 개시일자] | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.5.8.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.5.8.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.5.8.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.5.9 | 버전업그레이드 이력 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.5.10 | 잔여결함(오류, 고장) | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.5.11 | 통신망안전(Cyber security) | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.5.12 | 상호운영성(Interoperability) | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.6 | 생물학적 적합성 및 독리학적 평가 | CR | 신청제품에 근거하여, 해당 레벨 표제 혹은 하위 레벨 표제에 적용하는 생물학적 적합성 평가 연구 자료를 제출한다. 생물학적 적합성 연구 완제품 중 환자 및 사용자와 직접 혹은 간접적으로 접촉하는 재료의 생체 적합성에 대한 평가 진행 생물학적 적합성 평가 연구 자료에는 다음을 포함해야 한다; 1.생물학적 적합성평가 근거 및 방법 2.제품에 사용한 원자재 설명 및 인체 접촉성질 3.생물학적 시험 실시 혹은 면제 사유 및 논증 4.수치 데이터 혹은 시험 결과에 대한 평가 | CR | CR | CR
CH3.5.6.1 | [연구설명, 연구일련번호, 개시일자] | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.6.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.6.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.6.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.7 | 비 원자재 매개 발열성(Material-mediated pyrogenicity) | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.7.1 | [연구설명, 연구일련번호, 개시일자] | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.7.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.7.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.7.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.8 | 생물유래(인체/동물)원자재 안전성 | CR | 신청 제품에 근거, 해당 레벨 표제 혹은 하부 레벨 표제중에 적용하는 생물학적 안전성 연구 자료를 제출한다. 조직세포 및 원자재의 획득, 가공, 보존, 측정 및 처리 과정 설명을 포함; 상세한 출처 설명(기증자 선별 세부 항목);생산 과정 중 바이러스, 기타 병원체 및 면역원성 물질 제거 혹은 불활성화 방법 검증 시험 설명; 공정 검증 요약, 결론 설명 생물학적 안전성 연구 동종이식재료, 동물유래 원자재 혹은 생물활성물질 등 생물학적 안전에 위험성이 잇는 제품에 대해서는 관련 원자재, 생물 활성물질 관련 생물안전성 연구 자료를 제공해야 한다. | CR | CR | CR
CH3.5.8.1 | 증서/인증 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.8.2 | [연구설명, 연구일련번호, 개시일] | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.8.2.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.8.2.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.8.2.3 | 통계데이터 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.9 | 멸균확인 | 해당 단계 표제 내용 없음, 다음 단계 표제에 자료 제출 |  | CR | CR | 해당 단계 표제 내용 없음, 다음 단계 표제에 자료 제출
CH3.5.9.1 | 최종 사용자 멸균 | CR | 신청제품에 근거, 해당 레벨 표제 혹은 하부 레벨 표제에 적용하는 멸균/소독 공정 연구자료를 제공함. 사용자 멸균: 권장하는 멸균 공정(방법 및 모두) 그리고 권장 멸균 방법 확정 근거를 명확히 설명; 2회 혹은 여러 회 멸균을 견딜수 있는 제품에 대해서는 제품관련 권장 멸균 방법 내성에 대한 연구자료를 제출해야 한다. | CR | CR | CR
CH3.5.9.1 | [연구설명, 연구일련번호, 개시일자] | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.9.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.9.1 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.9.2 | 생산기업멸균 | CR | 신청제품에 근거, 해당 레벨 표제 혹은 하급 표제중에 적용하는 멸균/소독 공정 연구 자료를 제출한다. 생산기업 멸균:멸균공정(방법 및 모수) 및 멸균보증수준(SAL)을 명시하고 멸균 확인 보고서를 제출해야 한다. | CR | CR | CR
CH3.5.9.2.1 | [연구설명, 연구 일련번호, 개시일자] | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.9.2.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.9.2.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.9.2.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.9.3 | 잔류독성 | CR | 신청제품에 근거, 해당 레벨 표제 혹은 하급 레벨 표제에 적용 멸균/소독 공정 연구 자료를 제공함 잔류독성: 멸균방법으로 인해 잔류물질 발생 시, 잔류 물질 정보 및 적용하는 처리 방법을 명확히 설명하고,연구 자료를 제출해야 한다. | CR | CR | CR
CH3.5.09.3.1 | [연구설명, 연구일련번호, 개시일자] | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.09.3.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.09.3.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.09.3.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.09.4 | 청소 및 소독 확인 | CR | 신청제품에 근거, 해당 레벨 표제 혹은 하급 레벨 표제에 적용하는 멸균/소독 공정 연구 자료를 제공한다 최종 사용자 소독: 권장하는 소독공정(방법 및 모수)및 권장 소독 방법 확정 근거를 명시해야 한다. | CR | CR | CR
CH3.5.09.4.1 | [연구설명, 연구일련번호, 개시일자] | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.09.4.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.09.4.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.09.4.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.09.5 | 중복사용의료기기 재처리 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.09.5.1 | [연구설명, 연구일련번호, 개시일자] | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.09.5.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.09.5.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.09.5.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.10 | 동물시험 | CR | 신청 제품에 근거, 해당 레벨 혹은 다음 레벨 표제에 적용하는 임상 전 동물 시험 연구 자료를 제출 함. 임상 전 동물 시험 연구 자료에는 동물 시험 연구 목적, 결과 및 기록을 포함할 것 | CR | CR | CR
CH3.5.10.1 | [연구설명, 연구 일련번호, 개시일 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.10.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.10.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.10.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.11 | 가용성/인적요소 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.11.1 | [연구설명, 연구일련번호. 개시일자] | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.11.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.11.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.5.11.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR | CR | CR
CH3.6 | 비임상연구문헌 | NR |  | NR | NR | CR |  | NR
CH3.7 | Shelf-life, 포장 검증 | CR | 제품유효기간 및 포장 연구 | CR | CR | CR |  | CR
CH3.7.1 | 제품 안정성 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR
CH3.7.1.1 | [연구설명, 연구 일련번호, 개시일자] | CR |  | CR | CR | CR |  | CR
CH3.7.1.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR
CH3.7.1.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR
CH3.7.1.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR
CH3.7.2 | 포장검증 | CR | 1.횟수에 제한이 있는 중복 사용의료기기의 경우, 사용 횟수 검증 자료를 제출해야 함. 2.포장 및 포장의 무결성: 표방하는 유효기간 및 운송 조건 하에서 포장의 무결성을 유지한다는 근거 | CR | CR | CR |  | CR
CH3.7.2.1 | [연구설명, 연구 일련번호, 개시일자] | CR |  | CR | CR | CR |  | CR
CH3.7.2.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR
CH3.7.2.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR
CH3.7.2.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR
CH3.8 | 기타자료 | CR |  | CR | CR | CR |  | NR
CH3.8.1 | [연구설명, 연구 일련번호, 개시일자] | CR |  | CR | CR | CR |  | NR
CH3.8.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR |  | NR
CH3.8.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR | CR | CR |  | NR
CH3.8.1.3 | 통계 데이터 | CR |  | CR | CR | CR |  | NR
제 IV장 . 임상 연구자료
RPS목록 | 표제 | 적용현황 | 자료요구 | 중문자료 | 원문자료
CH4.1 | 장절목록 | CR | 본 장에서 제출하는 신청 자료 목록(목록 번호, 목록 표제, 적용상황, 업로드 문서 명칭, 업로드 문서 페이지 번호를 포함할 것). 적용 상황은 CR목록에 적용 여부를 명확히 열거할 것 | CR | CR | CR | 본 장에서 제출하는 신청 자료 목록(목록 번호, 목록 표제, 적용상황, 업로드 문서 명칭, 업로드 문서 페이지 번호를 포함할 것). 적용 상황은 CR목록에 적용 여부를 명확히 열거할 것 | CR | 본 장에서 제출하는 신청 자료 목록(목록 번호, 목록 표제, 적용상황, 업로드 문서 명칭, 업로드 문서 페이지 번호를 포함할 것). 적용 상황은 CR목록에 적용 여부를 명확히 열거할 것
CH4.2 | 임상증거종합설명 | CR |  | CR | CR | CR | 적용 범위 변화 시, 반드시 임상평가 자료를 제출해야 한다. | CR | 적용 범위 변화 시, 반드시 임상평가 자료를 제출해야 한다.
CH4.2.1 | 임상평가자료 | CR | 임상평가자료 관련 규정에 따라 임상평가 자료를 제출해야 한다. 《임상시험 면제 의료기기 목록》에 포함된 제품의 임상평가, 동품종 의료기기 임상시험 혹은 임상증거에 대한 분석 평가를 진행할 경우, 《의료기기 임상평가기술지도원칙》의 요구에 부합해야 한다. | CR | CR | CR | 적용 시 | CR | 원등록증 상에 후속으로 진행되어야 하는 업무가 기재된 경우, 임상평가 자료와 관련된 부분은 이 표제 하에 제공할 것
CH4.2.2 | 임상시험자료 | CR | 신청 제품에 근거하여, 해당 레벨 표제 혹은 하부 레벨 표제에 적용하는 임상시험 자료를 제출한다. | CR | CR | CR | 적용 시 | CR | 원등록증 상에 후속으로 진행되어야 하는 업무가 기재된 경우, 임상평가 자료와 관련된 부분은 이 표제 하에 제공할 것
CH4.2.2.1 | [시험 설명, 방안일련번호, 개시일자] | CR |  | CR | CR | CR |  | CR
CH4.2.2.1.1 | 임상시험 개요 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR
CH4.2.2.1.2 | 임상시험 보고서 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR
CH4.2.2.1.3 | 임상시험 데이터 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR
CH4.2.3 | 임상문헌 종합 설명 및 기타 합리적 숙지 정보 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR
CH4.3 | 윤리 위원회에서 승인한 관련 문건 | CR | 임상시험에 동의한다는 윤리 위원회의 서면 의견, 피험자 동의서 양식(적용 시). 임상시험 방안. | CR | CR | CR |  | CR
CH4.4 | 임상시험 지점 및 윤리 위원회 연락 정보 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR
CH4.5 | 기타 임상증거 | CR | 수입 의료기기는 해외 정부의료기기 주관 부처에서 해당 의료기기 판매 허가시 승인한 임상평가 자료를 제출해야 한다. | CR | CR | CR | 적용 시 | CR | 적용 시
CH4.5.1 | [연구 소개, 연구 일련번호, 개시일자] | CR |  | CR | CR | CR |  | CR
CH4.5.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR
CH4.5.1.2 | 완결보고 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR
CH4.5.1.3 | 통계 데이터 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR
제V장 . 설명서 , 라벨
RPS목록 | 표제 | 적용현황 | 자료요구 | 중문자료 | 원문자료
CH5.01 | 장절목록 | CR | 본장에서 제출하는 신청자료 목록(목록 번호, 목록 표제, 적용 현황, 업로드 문서 명칭, 업로드 문서 페이지를 포함할 것). 적용 상황은 CR목록 적용 여부를 명확히 열거할 것. | CR | CR | CR | 본장에서 제출하는 신청자료 목록(목록 번호, 목록 표제, 적용 현황, 업로드 문서 명칭, 업로드 문서 페이지를 포함할 것). 적용 상황은 CR목록 적용 여부를 명확히 열거할 것. | CR | 본장에서 제출하는 신청자료 목록(목록 번호, 목록 표제, 적용 현황, 업로드 문서 명칭, 업로드 문서 페이지를 포함할 것). 적용 상황은 CR목록 적용 여부를 명확히 열거할 것.
CH5.02 | 제품포장라벨 | R | 최소판매 단위 라벨 견본은 관련 법률 요구에 부합해야 한다. | R | R | CR | 변화 부분이 본 표제와 관련된 경우, 비교표와 설명서를 제공할 것 | CR | 변화 부분이 본 표제와 관련된 경우, 비교표와 설명서를 제공할 것
CH5.03 | 포장설명/사용설명서 | R | 제품설명서는 관련 법률요구에 부합해야 한다. | R | R | CR | 변경부분이 본 표제 관련 시, 대비표 및 설명서를 제공할 것 | CR | 변경부분이 본 표제 관련 시, 대비표 및 설명서를 제공할 것
CH5.04 | 전자 설명서 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR
CH5.05 | 의료진 설명서 | CR |  | CR | CR | NR |  | NR
CH5.06 | 환자설명서 | CR |  | CR | CR | NR |  | NR
CH5.07 | 기술설명서 | CR |  | CR | CR | NR |  | NR
CH5.08 | 환자서류 스티커/카드 및 매립형 등록카드 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR
CH5.09 | 제품브로셔 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR
CH5.10 | 기타 설명서, 라벨 재료 | CR |  | CR | CR | NR |  | CR
제 6A장 -품질관리시스템 절차
RPS목록 | 표제 | 적용현황 | 자료요구 | 중문자료 | 원문자료
CH6A.1 | 신청종합설명 서신 | NR |  | NR | NR
CH6A.2 | 장절목차 | CR | 본 장에서 제공하는 신청 자료 목록(목록 순서, 목록 표제, 적용 상황, 업로드 문서 명칭, 업로드 문서 페이지포함). 적용 상황은 CR목록에 적용여부를 명확히 열거함 | CR | CR
CH6A.3 | 감독관리 정보 | 해당 레벨표제에는 내용이 없음, 다음 레벨 표제에 자료를 제출
CH6A.3.1 | 제품설명정보 | R | 생산제조 정보 1.무원의료기기 제품품생산가공공정을 명확히 확정하고, 핵심공정 및 특수공정을 명기하며, 그 관리 제어 포인트를 설명한다. 생산과정 중 각종 가공 보조제의 사용상황 및 이물질(잔류모노머/Residual monomer, 소분자 잔여물질 등) 의 제어 현황을 명시할 것 2.유원의료기기 제품 생산 공정 과정을 명시하고, 절차도 형식을 취할 수 있으며 그 관리 제어 포인트를 설명한다. | R | R
CH6A.3.2 | 일반생산정보 | R | 생산지 여러 곳의 연구 제작, 생산지가 있을 경우, 각 연구 제작, 생산지 실제 상황에 대해 요약설명해야 한다. | R | R
CH6A.3.3 | 요구하는 양식 | NR |  | NR | NR
CH6A.4 | 품질관리체계절차 | NR |  | NR | NR
CH6A.5 | 관리책임절차 | NR |  | NR | NR
CH6A.6 | 자원관리절차 | NR |  | NR | NR
CH6A.7 | 제품실현절차 | NR |  | NR | NR
CH6A.7.1 | 설계및개발절차 | NR |  | NR | NR
CH6A.7.2 | 구매절차 | NR |  | NR | NR
CH6A.7.3 | 생산및서비스관리절차 | NR |  | NR | NR
CH6A.7.4 | 감시및측정장비 관리절차 | NR |  | NR | NR
CH6A.8 | QMS측정, 분석 및 개선 절차 | NR |  | NR | NR
CH6A.9 | 기타품질체계절차 | NR |  | NR | NR

## 체외진단_신규
|  | 체외진단제 신규등록 서류(2등급) |  |  |  | 체외진단제 신규등록 서류(3등급) |  |  |  | 체외진단제 허가변경 서류 |  |  | 체외진단제 연장등록 서류 |  |  | 체외진단제 등기사항 변경
제 I장 . 지역별 관리 정보
RPS목록 | 표제 | 적용현황 | 자료요구 | 중문자료 | 원문자료 | 적용현황 | 자료요구 | 중문자료 | 원문자료 | 표제 | 적용현황 |  | 표제 | 적용현황 |  | 표제 | 적용현황
CH1.01 | 신청설명서 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 신청설명서 | NR |  | 신청설명서 | NR |  | 신청설명서 | NR
CH1.02 | 신청자료 목록 | R | 제출자료 목록(목록번호, 목록표제, 적용상황, 업로드 문서 명칭, 문서페이지 번호를 포함할 것). 적용현황은 CR목록 적용 여부를 명확하게 열거할 것 | R | R | R | 제출자료 목록(목록번호, 목록표제, 적용상황, 업로드 문서 명칭, 문서페이지 번호를 포함할 것). 적용현황은 CR목록 적용 여부를 명확하게 열거할 것 | R | R | 신청자료 목록 | R | 제출자료 목록(목록번호, 목록표제, 적용상황, 업로드 문서 명칭, 문서페이지 번호를 포함할 것). 적용현황은 CR목록 적용 여부를 명확하게 열거할 것 | 신청자료 목록 | R | 제출자료 목록(목록번호, 목록표제, 적용상황, 업로드 문서 명칭, 문서페이지 번호를 포함할 것). 적용현황은 CR목록 적용 여부를 명확하게 열거할 것 | 신청자료 목록 | R | 제출자료 목록(목록번호, 목록표제, 적용상황, 업로드 문서 명칭, 문서페이지 번호를 포함할 것). 적용현황은 CR목록 적용 여부를 명확하게 열거할 것
CH1.03 | 용어, 약어 열거표 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 용어, 약어 열거표 | CR |  | 용어, 약어 열거표 | CR |  | 용어, 약어 열거표 | CR
CH1.04 | 신청표 | R | 데이터 인증번호가 있는 신청표문건을 업로드 한다. 《의료기기 우선심사승인신청표》(적용시) 업로드한다. | R | CR | R | 데이터 인증번호가 있는 신청표문건을 업로드 한다. 《의료기기 우선심사승인신청표》(적용시) 업로드한다. | R | CR | 신청표 | R | 데이터 인증번호가 있는 신청표문건을 업로드 한다. | 신청표 | R | 데이터 인증번호가 있는 신청표문건을 업로드 한다. | 신청표 | R | 데이터 인증번호가 있는 신청표문건을 업로드 한다. 《의료기기 우선심사승인신청표》(적용시) 업로드한다.
CH1.05 | 제품열거표 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 제품열거 | CR |  | 제품열거 | CR |  | 제품열거 | CR
CH1.06 | 품질관리체계, 전체 품질체계 혹은 기타 증명문건 | R | 해외 신청인은 등록지 혹은 생산지역 소재국가(지역)의료기기 품질관리체계요구 혹은 기타 품질관리체계인증 합격증명문건을 제출해야 한다. 신청인이 《혁신의료기기 특별심사승인 절차 심사승인서》/《혁신의료기기특별심사절차》에 따라 의료기기 등록 신청 시, 혁신 의료기기 특별 심사 승인 신청 심사 통지서/공지에 대한 심사 의견서를 제출해야 하며, 시료를 위탁 생산할 경우, 수탁 기업의 생산허가증 및 위탁 계약서를 제출해야 함. 생산허가증 생산 범위는 신청제품 등급을 포함해야 함 | R | R | R | 해외 신청인은 등록지 혹은 생산지역 소재국가(지역)의료기기 품질관리체계요구 혹은 기타 품질관리체계인증 합격증명문건을 제출해야 한다. 신청인이 《혁신의료기기 특별심사승인 절차 심사승인서》/《혁신의료기기특별심사절차》에 따라 의료기기 등록 신청 시, 혁신 의료기기 특별 심사 승인 신청 심사 통지서/공지에 대한 심사 의견서를 제출해야 하며, 시료를 위탁 생산할 경우, 수탁 기업의 생산허가증 및 위탁 계약서를 제출해야 함. 생산허가증 생산 범위는 신청제품 등급을 포함해야 함 | R | R | 품질관리체계, 전체 품질체계 혹은 기타 증명문건 | R | 변경 사항이 해외 등록인 등록지 혹은 생산지 소재 국가(지역)에서 새로운 기업 자격 증명 문건을 취득해야 할 경우, 관련 문건을 제출해야 한다; 만약 변경 사항이 해외 등록인 등록지 혹은 생산소재국가(지역)의 의료기기 주관 부처의 승인을 획득할 필요가 없을 경우, 그에 대한 설명서를 제출해야 한다. 그 중, 수입 체외진단제 생산지 주소 변경 시, 다음 자료를 제출해야 한다. 1. 수입 체외진단제 생산 주소 변경관련 품질 시스템 심사 보고서(있을 경우. 2. 새로운 생산지가 소재 국가(지역)품질 관리 시스템 요구에 부합하거나 혹은 기타 품질 관리 시스템 인증에 합격했다는 증명 문건 신청인이 《혁신의료기기 특별심사 승인 절차》에 따라 /《혁신의료기기 특별심사》에 따라 허가사항 변경 신청을 할 경우, 혁신의료기기 특별심사 승인 신청 심사 통지서/공기 심사 의견서를 제출해야 한다. | 품질관리체계, 전체 품질체계 혹은 기타 증명문건 | NR |  | 품질관리체계, 전체 품질체계 혹은 기타 증명문건 | NR
CH1.07 | 자유판매증명서/ 판매허가증 | R | 해외 신청인 제출: 1. 신청인 등록지 혹은 생산지역 소재국가(지역)의료기기 주관부처에서 발행한 해당 의료기기 판매증명서 및 신청제품을 합법적으로 생산한다는 자질 증명 문건. 해당 증명문서에는 제품 설명이 포함되며, 그러한 종류에는 신청제품을 포함해야 함. 2. 신청인 등록지 혹은 생산지 소재국가(지역)에서 해당 제품이 의료기기로 관리 되지 않는 경우, 신청인은 관련된 증명문건을 제출해야 함. 여기에는 등록지 혹은 생산지 소재 국가(지역)에서 해당 제품의 판매를 증명하는 증명문건을 포함함. | R | R | R | 해외 신청인 제출: 1. 신청인 등록지 혹은 생산지역 소재국가(지역)의료기기 주관부처에서 발행한 해당 의료기기 판매증명서 및 신청제품을 합법적으로 생산한다는 자질 증명 문건. 해당 증명문서에는 제품 설명이 포함되며, 그러한 종류에는 신청제품을 포함해야 함. 2. 신청인 등록지 혹은 생산지 소재국가(지역)에서 해당 제품이 의료기기로 관리 되지 않는 경우, 신청인은 관련된 증명문건을 제출해야 함. 여기에는 등록지 혹은 생산지 소재 국가(지역)에서 해당 제품의 판매를 증명하는 증명문건을 포함함. | R | R | 자유판매증명서/ 판매허가증 | R | 변경사항이 해외 등록인 등록지 혹은 생산지 소재 국가(지역)인 경우, 의료기기 등록 부처에서 발행한 해당 제품의 판매 허가증명 문건 혹은 새로운 기업 자격 증명 문건을 발행한 경우, 관련 문건을 제출해야 한다; 만약 변경 사항이 등록지 혹은 생산지 소재 국가(지역) 의료기기 주관 부처의 승인이 필요하지 않은 경우, 그에 대한 설명서를 제출해야 한다. | 자유판매증명서/ 판매허가증 | NR |  | 자유판매증명서/ 판매허가증 | R | 변경 사항이 해외 등록인 등록지 혹은 생산지 소재 국가(지역)에서 새로운 기업 자격 증명 문건을 취득해야 할 경우, 관련 문건을 제출해야 한다; 만약 변경 사항이 해외 등록인 등록지 혹은 생산소재국가(지역)의 의료기기 주관 부처의 승인을 획득할 필요가 없을 경우, 그에 대한 설명서를 제출해야 한다.
CH1.08 | 사용자 비용수령 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 사용자 비용수령 | NR |  | 사용자 비용수령 | NR |  | 사용자 비용수령 | NR
CH1.09 | 신청 전 연락 현황 및 감독관리 기관과의 연락 기록 | CR | 혁신의료기기관련《소통교류회의기록 요약 》 | CR | CR | CR | 혁신의료기기관련《소통교류회의기록 요약 》 | CR | CR | 신청 전 연락 현황 및 감독관리 기관과의 연락 기록 | CR |  | 신청 전 연락 현황 및 감독관리 기관과의 연락 기록 | CR |  | 신청 전 연락 현황 및 감독관리 기관과의 연락 기록 | CR
CH1.10 | 접수심사 리스트 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 접수심사 리스트 | NR |  | 접수심사 리스트 | NR |  | 접수심사 리스트 | NR
CH1.11 | 적합성진술/인증/성명서 | 해당 단계 표제 내용 없음 |  | 해당 단계 표제내용 없음 |  | 해당 단계 표제 내용 없음 |  | 해당 단계 표제내용 없음 |  | 적합성진술/인증/성명서 | 해당 단계 표제 내용 없음 |  | 적합성진술/인증/성명서 | 해당 단계 표제 내용 없음 |  | 적합성진술/인증/성명서 | 해당 단계 표제 내용 없음
CH1.11.1 | 성능지표 및 권장성표준 성명서 | R | 해당제품이 현행 국가 표준, 산업표준에 부합한다는 성명서 및 표준 리스트 | R | R | R | 해당제품이 현행 국가 표준, 산업표준에 부합한다는 성명서 및 표준 리스트 | R | R | 성능지표 및 권장성표준 성명서 | R | 해당제품이 현행 국가 표준, 산업표준에 부합한다는 성명서 및 표준 리스트 | 성능지표 및 권장성표준 성명서 | R | 해당제품이 현행 국가 표준, 산업표준에 부합한다는 성명서 및 표준 리스트 | 성능지표 및 권장성표준 성명서 | R | 해당제품이 현행 국가 표준, 산업표준에 부합한다는 성명서 및 표준 리스트
CH1.11.2 | 환경 평가 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 환경 평가 | NR |  | 환경 평가 | NR |  | 환경 평가 | NR
CH1.11.3 | 임상시험증명 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 임상시험증명 | NR |  | 임상시험증명 | NR |  | 임상시험증명 | NR
CH1.11.4 | 처방의약 혹은 비처방 의약품을 함유할 경우에 대한 설명 적용 범위에 대한 성명서 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 처방의약(Rx) 혹은 비처방 의약품(OTC)을 함유할 경우에 대한 설명 적용 범위에 대한 성명서 | NR |  | 처방의약(Rx) 혹은 비처방 의약품(OTC)을 함유할 경우에 대한 설명 적용 범위에 대한 성명서 | NR |  | 처방의약 혹은 비처방 의약품을 함유할 경우에 대한 설명 적용 범위에 대한 성명서 | NR
CH1.11.5 | 진실성 및 정확성 에 대한 성명서 | R | 수입제품은 신청인과 대리인이 각각 제출서류의 진실성과 자아 보증 성명서를 제출한다. | R | R | R | 수입제품은 신청인과 대리인이 각각 제출서류의 진실성과 자아 보증 성명서를 제출한다. | R | R | 진실성 및 정확성 에 대한 성명서 | R | 수입제품은 신청인과 대리인이 각각 제출서류의 진실성과 자아 보증 성명서를 제출한다. | 진실성 및 정확성 에 대한 성명서 | R | 수입제품은 신청인과 대리인이 각각 제출서류의 진실성과 자아 보증 성명서를 제출한다. | 진실성 및 정확성 에 대한 성명서 | R | 수입제품은 신청인과 대리인이 각각 제출서류의 진실성과 자아 보증 성명서를 제출한다.
CH1.11.6 | 적합성성명원 | R | 해당 제품이 《체외진단제등록관리 방법》및 관련 법률 요구에 부합하고;해당 제품의 등급이 《체외진단제 등록관리 방법》및《체외진단제분류하부목록》의 요구에 부합한다는 신청인 성명서 | R | R | R | 해당 제품이 《체외진단제등록관리 방법》및 관련 법률 요구에 부합하고;해당 제품의 등급이 《체외진단제 등록관리 방법》및《체외진단제분류하부목록》의 요구에 부합한다는 신청인 성명서 | R | R | 미국 FDA제 3등급 의료기기 종합 설명 및 자질 | NR |  | 미국 FDA제 3등급 의료기기 종합 설명 및 자질 | NR |  | 미국 FDA제 3등급 의료기기 종합 설명 및 자질 | NR
제 I장 . 지역별 관리 정보 표제: 적합성성명원; 제 I장 . 지역별 관리 정보 적용현황: R | 해당 제품이《체외진단제 등록관리 방법》및 관련 법규 요구에 부합한다는 신청인의 성명서; | 적합성성명원 | R | 해당 제품이《체외진단제 등록관리 방법》및 관련 법규 요구에 부합한다는 신청인의 성명서; | 적합성성명 | R | 해당 제품이 《체외진단제 등록관리 방법》및 관련 법규 요구에 부합한다는 등록인의 성명서
CH1.12 | 주요 문서 권한위임서신 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 주요 문서 권한위임서신 | R |  | 주요 문서 권한위임서신 | NR |  | 주요 문서 권한위임서신 | NR
CH1.13 | 대리인위탁서 | R | 해외 신청인의 중국 내 지정 대리인에 대한 위탁서, 대리인 승낙서 및 영업 집조(副本)사본 혹은 기관 등기증명서 부본 (副本)사본 | R | R | R | 해외 신청인의 중국 내 지정 대리인에 대한 위탁서, 대리인 승낙서 및 영업 집조(副本)사본 혹은 기관 등기증명서 부본 (副本)사본 | R | R | 대리인위탁서 | CR | 해외 신청인의 중국 내 지정 대리인에 대한 위탁서, 대리인 승낙서 및 영업 집조(副本)사본 혹은 기관 등기증명서 부본 (副本)사본 | 대리인위탁서 | R | 해외 신청인의 중국 내 지정 대리인에 대한 위탁서, 대리인 승낙서 및 영업 집조(副本)사본 혹은 기관 등기증명서 부본 (副本)사본 | 대리인위탁서 | R | 해외 신청인의 중국 내 지정 대리인에 대한 위탁서, 대리인 승낙서 및 영업 집조(副本)사본 혹은 기관 등기증명서 부본 (副本)사본
CH1.14 | 기타 지역성 관리 정보 | CR | 우선 심사 신청 제품 기업은 관련 우선심사 승인 사유 및 근거(적용 시)를 업로드할 수 있다. | CR | CR | CR | 우선 심사 신청 제품 기업은 관련 우선심사 승인 사유 및 근거(적용 시)를 업로드할 수 있다. | CR | CR | 기타 지역성 관리 정보 | R | 원의료기기 등록증 및 그 부록 사본, 기존까지의 의료기기 등록변경 문건 사본 | 기타 지역성 관리 정보 | R | 원의료기기 등록증 및 그 부록 사본, 기존까지의 의료기기 등록변경 문건 사본 | 기타 지역성 관리 정보 | R | 원의료기기 등록증 및 그 부록 사본, 기존까지의 의료기기 등록변경 문건 사본
제 II장. 신청제품 종합설명 자료
RPS목록 | 표제 | 적용현황 | 자료요구 | 중문자료 | 원문자료 | 적용현황 | 자료요구 | 중문자료 | 원문자료
CH2.1 | 장절목록 | CR | 본 장에서 제출하는 신청 자료 목록(목록 번호, 목록 표제, 적용 상황, 업로드 문서명칭, 업로드 문서 페이지를 포함) 적용 상황은 CR목록 적용여부를 명확히 열거해야 함 | CR | CR | CR | 본 장에서 제출하는 신청 자료 목록(목록 번호, 목록 표제, 적용 상황, 업로드 문서명칭, 업로드 문서 페이지를 포함) 적용 상황은 CR목록 적용여부를 명확히 열거해야 함 | CR | CR | 장절목록 | CR | 본 장에서 제출하는 신청 자료 목록(목록 번호, 목록 표제, 적용 상황, 업로드 문서명칭, 업로드 문서 페이지를 포함) 적용 상황은 CR목록 적용여부를 명확히 열거해야 함 | 장절목록 | CR | 본 장에서 제출하는 신청 자료 목록(목록 번호, 목록 표제, 적용 상황, 업로드 문서명칭, 업로드 문서 페이지를 포함) 적용 상황은 CR목록 적용여부를 명확히 열거해야 함 | 장절목록 | CR | 본 장에서 제출하는 신청 자료 목록(목록 번호, 목록 표제, 적용 상황, 업로드 문서명칭, 업로드 문서 페이지를 포함) 적용 상황은 CR목록 적용여부를 명확히 열거해야 함
CH2.2 | 개요 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 개요 | R |  | 개요 | R |  | 개요 | R | 변경상황에 대한 등록인의 성명
CH2.3 | 판매 전 신청용 종합 설명서 및 증서 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 판매 전 신청용 종합 설명서 및 증서 | NR |  | 판매 전 신청용 종합 설명서 및 증서 | NR |  | 판매 전 신청용 종합 설명서 및 증서 | NR
CH2.4 | 제품설명 | 해당 단계 표제 내용 없음 |  | 해당 단계 표제 내용 없음 |  | 해당 단계 표제 내용 없음 |  | 해당 단계 표제 내용 없음 |  | 제품설명 |  |  | 제품설명 | 해당 단계 표제 내용 없음 |  | 제품설명 | 해당 단계 표제 내용 없음
CH2.4.1 | 제품종합설명 | R | 제품설명. 제품에 적용한 기술 원리, 주요 원자재 유래 및 배합방법, 주요 생산공정절차, 정도관리물질, 교정물질 배합 방법 및 추적(상수값)상황에 대해 설명할 것 | R | R | R | 제품설명. 제품에 적용한 기술 원리, 주요 원자재 유래 및 배합방법, 주요 생산공정절차, 정도관리물질, 교정물질 배합 방법 및 추적(상수값)상황에 대해 설명할 것 | R | R | 제품종합설명 | R | 제품의 구체적 상황에 근거하여 제품 성능에 영향을 미칠 수 있는지 여부에 대한 기술적 분석 내용을 제공할 것. 구체적 변경 내용은 다음을 포함함： （I）항원, 항체 등 주요 원자재 공급상 변경 （II）검측 조건, 양성 판정수치 혹은 참고구간 변경 （III）제품 보관 조건 및/혹은 유효기간 변경 （IV）제품 기술 요구 수정, 그러나 제품 유효성은 저하되지 않는 변경 （V）수입 체외진단제 생산지 주소 변경 （VI）제품설명서 및/혹은 제품기술요구 중 문자 수정 , 그러나 기술 내용과 관련 없는 변경 （VII）포장 규격 변경 （VIII）적용 기형 변경 （IX）임상 적응증상 추가에 대한 변경 （X）임상 측정용 표본 유형 추가에 따른 변경 （XI）기타 제품 유효성에 영향을 줄 수 있는 변경 | 제품종합설명 | NR |  | 제품종합설명 | R | 변경 상황에 대한 신청 자료 요구 (I)등록인 명칭 변경: 기업 명칭 변경 승인 통지서(중국내 대리인) 및/혹은 관련 변경 상세 상황 설명서 및 관련 증명 문건 (II)등록인 주소 변경: 변경 관련 상세 설명서 및 관련 증명 문건 (III)대리인 변경 : 1. 등록인이 발급한 대리인 변경 성명서 2. 등록인 발급한 신규 대리인 위탁서, 신규 대리인 승낙서 3. 변경 후 대리인 영업 집조부본(副本)사본 혹은 기관 등기 증명서 사본 (IV)대리인 주소 변경: 변경 전후 영업 집조 부본(副本)사본 혹은 등기증명서 사본
CH2.4.2 | 원자재 성능 | R | 생물학적 안전성관련 설명. 체외진단제 중 주요 원자재, 각종 동물, 병원체, 인체 조직 및 체액 등 생물 원자재 처리 후 혹은 일부 물질을 첨가하여 배합하여 생성될 수 있음. 인체 유래 원자재의 경우 관련 전염질환(HIV, HBV, HCV등)병원체 검출등과 관련한 설명이 필요하며, 관련 증명 문건을 제출할 것. 기타 동물유래 및 미생물 유래 원자재의 경우 관련된 설명문건을 제공하여, 제품의 운송, 사용 과정 중 사용자 및 환경에 있어 안전한지, 상술한 원재에서 사용한 불활성화 등 시험 방법에 대한 설명을 제공할 것 | R | R | R | 생물학적 안전성관련 설명. 체외진단제 중 주요 원자재, 각종 동물, 병원체, 인체 조직 및 체액 등 생물 원자재 처리 후 혹은 일부 물질을 첨가하여 배합하여 생성될 수 있음. 인체 유래 원자재의 경우 관련 전염질환(HIV, HBV, HCV등)병원체 검출등과 관련한 설명이 필요하며, 관련 증명 문건을 제출할 것. 기타 동물유래 및 미생물 유래 원자재의 경우 관련된 설명문건을 제공하여, 제품의 운송, 사용 과정 중 사용자 및 환경에 있어 안전한지, 상술한 원재에서 사용한 불활성화 등 시험 방법에 대한 설명을 제공할 것 | R | R | 원자재 성능 | CR | 항원, 항체 등 주요 원자재 공급상 변경 시, 변경 후 항원, 항체 등 주요 원자재 연구자료를 제출해야 함 | 원자재 성능 | NR |  | 기기 포장설명 | NR
CH2.4.3 | 제품포장 설명 | NR | 관련 제품 주요 연구 결과 총결 및 평가 | NR | NR | NR | 관련 제품 주요 연구 결과 총결 및 평가 | NR | NR | 제품포장 설명 | CR |  | 제품포장 설명 | NR |  | 제품 연구개발 이력 | NR
CH2.4.4 | 제품 연구개발 이력 | R | 관련 제품 주요 연구 결과 총결 및 평가 | R | R | R | 관련 제품 주요 연구 결과 총결 및 평가 | R | R | 제품 연구개발 이력 | CR |  | 제품 연구개발 이력 | NR |  | 동종 및/혹은 전세대 제품 참조 및 비교 | NR
CH2.4.5 | 동종 및/혹은 전세대 제품 참조 및 비교 | R | 동종 제품의 국내외 시판 상황 포함. 관련 제품에서 적용한 기술 방법 및 임상 적용 상황, 신청 제품과 국내외 동종 제품과의 동등성 및 차이점 등. 새로 연구 개발한 체외진단제 제품의 경우, 피측정 물질과 예상 적용되는 임상적응증간의관계에 관한 문헌 자료를 제출할 것 | R | R | R | 동종 제품의 국내외 시판 상황 포함. 관련 제품에서 적용한 기술 방법 및 임상 적용 상황, 신청 제품과 국내외 동종 제품과의 동등성 및 차이점 등. 새로 연구 개발한 체외진단제 제품의 경우, 피측정 물질과 예상 적용되는 임상적응증간의관계에 관한 문헌 자료를 제출할 것 | R | R | 동종 및/혹은 전세대 제품 참조 및 비교 | CR |  | 동종 및/혹은 전세대 제품 참조 및 비교 | NR |  | 본질적 동등성에 대한 검토 및 논증 | NR
CH2.4.6 | 본질적 동등성에 대한 검토 및 논증 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 본질적 동등성에 대한 검토 및 논증 | NR |  | 본질적 동등성에 대한 검토 및 논증 | NR
CH2.5 | 적용범위 및/혹은 예기용도및금기증상 |  | 해당 단계 표제 내용 없음 | 해당 단계 표제 내용 없음 |  |  | 해당 단계 표제 내용 없음 | 해당 단계 표제 내용 없음 |  |  |  |  | 적용범위 및/혹은 예기용도및금기증상 |  | 해당 단계 표제 내용 없음 | 적용범위 및/혹은 예기용도및금기증상 |  | 해당 단계 표제 내용 없음
CH2.5.1 | 예기용도:사용목적; 예상사용자;적용범위 | R | 제품예기용도. 사용목적관련 임상적응증 배경 상황, 가령 임상적응증 발병률, 감염취약군 등, 관련 임상 혹은 실험실 진단 방법 등 | R | R | R | 제품예기용도. 사용목적관련 임상적응증 배경 상황, 가령 임상적응증 발병률, 감염취약군 등, 관련 임상 혹은 실험실 진단 방법 등 | R | R | 예기용도:사용목적; 예상사용자;적용범위 | CR |  | 예기용도:사용목적; 예상사용자;적용범위 | NR |  | 예기용도:사용목적; 예상사용자;적용범위 | NR
CH2.5.2 | 예상사용환경/설치 요구 | CR | 특수 사용환경 있을 경우(자가측정 등) 설명을 추가할 것 | CR | CR | CR | 특수 사용환경 있을 경우(자가측정 등) 설명을 추가할 것 | CR | CR | 예상사용환경/설치 요구 | CR |  | 예상사용환경/설치 요구 | NR |  | 예상사용환경/설치 요구 | NR
CH2.5.3 | 아동사용 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 아동사용 | CR |  | 아동사용 | NR |  | 아동사용 | NR
CH2.5.4 | 사용 금기증 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 사용 금기증 | CR |  | 사용 금기증 | NR |  | 사용 금기증 | NR
CH2.6 | 기타 국가 시판 이력 | 해당 단계 표제 내용 없음 |  | 해당 단계 표제 내용 없음 |  | 해당 단계 표제 내용 없음 |  | 해당 단계 표제 내용 없음 |  | 기타 국가 시판 이력 | 해당 단계 표제 내용 없음 |  | 기타 국가 시판 이력 | 해당 단계 표제 내용 없음 |  | 기타 국가 시판 이력 | 해당 단계 표제 내용 없음
CH2.6.1 | 시판 현황 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 시판 현황 | CR |  | 시판 현황 | NR |  | 시판 현황 | NR
CH2.6.2 | 부작용사고 및 회수 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 부작용사고 및 회수 | CR |  | 부작용사고 및 회수 | NR |  | 부작용사고 및 회수 | NR
CH2.6.3 | 판매, 부작용 사고 및 회수율 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 판매, 부작용 사고 및 회수율 | CR |  | 판매, 부작용 사고 및 회수율 | NR |  | 판매, 부작용 사고 및 회수율 | NR
CH2.6.4 | 평가/ 검사 보고서 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 평가/ 검사 보고서 | CR |  | 평가/ 검사 보고서 | NR |  | 평가/ 검사 보고서 | NR
CH2.7 | 기타 설명이 필요한 내용 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 기타 설명이 필요한 내용 | CR |  | 기타 설명이 필요한 내용 | CR | 원 의료기기 등록증에 기재된 후속적으로 진행해야 하는 업무는 관련 종합 보고서를 제출하고 관련 자료를 첨부할 것. 임상 자료와 관련된 경우 제 4장 관련 표제 하에 제공할 것 | 기타 설명이 필요한 내용 | NR
제 III 장.비임상연구자료
RPS목록 | 표제 | 적용현황 | 자료요구 | 중문자료 | 원문자료 | 적용현황 | 자료요구 | 중문자료 | 원문자료
CH3.1 | 장절목록 | CR | 본장에서 제출하는 자료의 목록(목록 번호, 목록표제, 적용상황, 업로드 문서 명칭, 문서 페이지 번호, 적용상황은 CR목록 적용 여부를 명확히 열거할 것 | CR | CR | CR | 본장에서 제출하는 자료의 목록(목록 번호, 목록표제, 적용상황, 업로드 문서 명칭, 문서 페이지 번호, 적용상황은 CR목록 적용 여부를 명확히 열거할 것 | CR | CR | 장절목록 | CR | 본장에서 제출하는 자료의 목록(목록 번호, 목록표제, 적용상황, 업로드 문서 명칭, 문서 페이지 번호, 적용상황은 CR목록 적용 여부를 명확히 열거할 것 | 장절목록 | CR | 본장에서 제출하는 자료의 목록(목록 번호, 목록표제, 적용상황, 업로드 문서 명칭, 문서 페이지 번호, 적용상황은 CR목록 적용 여부를 명확히 열거할 것
CH3.2 | 위험관리 | R | 체외진단제 제품 수명 주기 각 단계에 대해, 예기용도, 발생할 수 있는사용상 오류, 안전성과 관련된 특징, 알고 있는 혹은 예상 가능한 위해 등에 대한 판정 및 환자에 대한 위험 평가에 대한 위험 분석, 위험 평가 및 상응하는 위험 관리 토대에서 위험 관리 보고서를 작성한다. 관련 산업 표준 요구에 부합해야 한다. | R | R | R | 체외진단제 제품 수명 주기 각 단계에 대해, 예기용도, 발생할 수 있는사용상 오류, 안전성과 관련된 특징, 알고 있는 혹은 예상 가능한 위해 등에 대한 판정 및 환자에 대한 위험 평가에 대한 위험 분석, 위험 평가 및 상응하는 위험 관리 토대에서 위험 관리 보고서를 작성한다. 관련 산업 표준 요구에 부합해야 한다. | R | R | 위험관리 | R | 체외진단제 제품 수명 주기 각 단계에 대해, 예기용도, 발생할 수 있는사용상 오류, 안전성과 관련된 특징, 알고 있는 혹은 예상 가능한 위해 등에 대한 판정 및 환자에 대한 위험 평가에 대한 위험 분석, 위험 평가 및 상응하는 위험 관리 토대에서 위험 관리 보고서를 작성한다. 관련 산업 표준 요구에 부합해야 한다. | 위험관리 | NR
CH3.3 | 안전,유효성 기본 요구(EP)리스트 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 안전,유효성 기본 요구(EP)리스트 | NR |  | 안전,유효성 기본 요구(EP)리스트 | NR
CH3.4 | 표준 | 해당 단계 표제에 내용 없음 |  | 해당 단계 표제에 내용 없음 |  | 해당 단계 표제에 내용 없음 |  | 해당 단계 표제에 내용 없음 |  | 표준 | 해당 단계 표제에 내용 없음 |  | 표준 | 해당 단계 표제에 내용 없음
CH3.4.1 | 표준열거표(제품기술요구) | R | 제품기술요구:신청인은 원자재 품질 및 생산공정이 안정하다는 전제하에, 신청인 제품 연구 제작, 전기 임상 평가 등 결과, 국가 표준, 산업표준 및 관련 문헌에 근거하여, 《의료기기 제품표준 요구 작성 지도원칙》의 관련 요구에 따라 기술요구를 작성하며, 내용에는 주로 성능 지표와 시험 방법을 포함해야 한다. 수입제품의 기술요구에는 영문 및 중문 버전을 포함해야 하며, 영문 버전에는 신청인의 서명 인감이 있어여 하며, 중문 버전은 신청인 혹은 대리인의 서명 인감이 있어야 한다. | R | R | R | 제품기술요구:신청인은 원자재 품질 및 생산공정이 안정하다는 전제하에, 신청인 제품 연구 제작, 전기 임상 평가 등 결과, 국가 표준, 산업표준 및 관련 문헌에 근거하여, 《의료기기 제품표준 요구 작성 지도원칙》의 관련 요구에 따라 기술요구를 작성하며, 내용에는 주로 성능 지표와 시험 방법을 포함해야 한다. 수입제품의 기술요구에는 영문 및 중문 버전을 포함해야 하며, 영문 버전에는 신청인의 서명 인감이 있어여 하며, 중문 버전은 신청인 혹은 대리인의 서명 인감이 있어야 한다. | R | R | 표준열거표(제품기술요구) | CR | 제품의 구체적 변경 상황에 근거하여 변경전 후의 제품 기술 요구를 제출할 것(적용 시) | 표준열거표(제품기술요구) | CR | 원 의료기기 등록증 유효 기간 내 제품 기술요구 변경과 관련 된 경우, 등록 변경 문건에 따라 수정한 제품 기술 요구를 제출해야 한다.
CH3.4.2 | 적합성 성명서 및/혹은 인증 | R | 제품 등록검사 보고서 상응하는 의료기기 검사 자질을 갖춘 의료기기 검사 기관에서 발행한 등록검사 보고서 및 제품 기술 요구 사전 평가 의견서 . 국가 표준 물질, 참고 물질이 있는 제품은 반드시 국가 표준 물질 및 참조 물질로 검사를 진행하고, 관련 요구에 부합해야 한다. | R | CR | R | 제품 등록검사 보고서 상응하는 의료기기 검사 자질을 갖춘 의료기기 검사 기관에서 발행한 등록검사 보고서 및 제품 기술 요구 사전 평가 의견서 . 국가 표준 물질, 참고 물질이 있는 제품은 반드시 국가 표준 물질 및 참조 물질로 검사를 진행하고, 관련 요구에 부합해야 한다. | R | CR | 적합성 성명서 및/혹은 인증 | CR |  | 적합성 성명서 및/혹은 인증 | CR | 의료기기 강제성 표준이 수정된 경우 제품이 새로운 표준에 부합한다는 검사 보고서를 제출해야 한다. 제품 검사 보고서는 자가 성적서, 위탁 시험 보고 혹은 강제성 표준 실시 통지 규정에 부합한다는 보고서일 수 있다. 그 중 위탁 보고서는 의료기기 검사 자질이 있는 의료기기 검사 기관에서 발급해야 함. 만약 국가 표준 물질, 참고 물질이 있는 제품은 반드시 국가 표준 물질 및 참조 물질로 검사를 진행하고, 관련 요구에 부합해야 한다.제품 검사 보고서는 자가 성적서, 위탁 시험 보고 혹은 강제성 표준 실시 통지 규정에 부합한다는 보고서여도 된다.
CH3.5 | 분석성능 | 해당 단계 표제에 내용 없음 |  | 해당 단계 표제에 내용 없음 |  | 해당 단계 표제에 내용 없음 |  | 해당 단계 표제에 내용 없음 |  | 분석성능 | 해당 단계 표제에 내용 없음 |  | 분석성능 | NR | 해당 단계 표제 내용 없음, 자료 제출 불필요
CH3.5.1 | 시료의 안정성 | CR | 적용 시, 교정물질 및 정도 관리 물질은 제공할 필요 없음 | CR | CR | CR | 적용 시, 교정물질 및 정보 관리 물질은 제출하지 않아도 됨 | CR | CR | 표본 안정성 | CR
CH3.5.1.1 | [연구 설명, 연구 일련번호, 개시일, 완료일] | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | [연구 설명, 연구 일련번호, 개시일, 완료일] | CR
CH3.5.1.2 | 완정(무결)성 보고 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 완정(무결)성 보고 | CR
CH3.5.1.3 | 통계 데이터 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 통계 데이터 | CR
CH3.5.2 | 적용 표본 유형 | CR | 적용 시, 교정물질 및 정도관리물질은 제공할 필요없음 | CR | CR | CR | 적용 시, 교정 물질 및 정도관리 물질을 제공할 필요가 없음 | CR | CR | 교정물질의 수량 수치 추적 및 정도관리 물질의 수치 확정 | CR
CH3.5.2.1 | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR
CH3.5.2.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 총결 | CR
CH3.5.2.1.2 | 완정(무결)성 보고 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 완정(무결)성 보고 | CR
CH3.5.2.1.3 | 통계 데이터 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 통계 데이터 | CR
CH3.5.3 | 교정물질의 수량 수치 추적 및 정도관리 물질의 수치 확정 | CR | 1.교정물질은 완정한 추적성 문건을 제출해야 함. 2.정도관리 물질은 모든 적용 기형에 대해 진행한 수치 확정 자료를 제출해야 한다. | CR | CR | CR | 1.교정물질은 완정한 추적성 문건을 제출해야 함. 2.정도관리 물질은 모든 적용 기형에 대해 진행한 수치 확정 자료를 제출해야 한다. | CR | CR | 교정물질의 수량 수치 추적 및 정도관리 물질의 수치 확정 | CR
CH3.5.3.1 | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR
CH3.5.3.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 총결 | CR
CH3.5.3.1.2 | 완정(무결)성 보고 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 완정(무결)성 보고 | CR
CH3.5.3.1.3 | 통계 데이터 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 통계 데이터 | CR
CH3.5.4 | 측정 정확도 | 해당 단계 표제에 내용 없음 |  | 해당 단계 표제에 내용 없음 |  | 해당 단계 표제에 내용 없음 |  | 해당 단계 표제에 내용 없음 |  | 측정 정확도 | 해당 단계 표제에 내용 없음
CH3.5.4.1 | 정확도 | CR | 적용 시 | CR | CR | CR | 적용 시 | CR | CR | 정확도 | CR
CH3.5.4.1.1 | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR
CH3.5.4.1.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 총결 | CR
CH3.5.3.1.1.2 | 완정(무결)성 보고 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 완정(무결)성 보고 | CR
CH3.5.3.1.1.3 | 통계 데이터 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 통계 데이터 | CR
CH3.5.4.2 | 정밀도 (중복성/재현성) | CR | 적용 시 | CR | CR | CR | 적용 시 | CR | CR | 정밀도 (중복성/재현성) | CR
CH3.5.4.2.1 | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR
CH3.5.3.2.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 총결 | CR
CH3.5.3.2.1.2 | 완정(무결)성 보고 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 완정(무결)성 보고 | CR
CH3.5.3.2.1.3 | 통계 데이터 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 통계 데이터 | CR
CH3.5.5 | 민감도 분석 | CR | 적용 시, 교정물질과 정도관리 물질은 제출할 필요가 없음 | CR | CR | CR | 적용 시, 교정물질과 정도관리 물질은 제출할 필요가 없음 | CR | CR | 민감도 분석 | CR
CH3.5.5.1 | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR
CH3.5.5.1.2 | 완정(무결)성 보고 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 완정(무결)성 보고 | CR
CH3.5.5.1.3 | 통계 데이터 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 통계 데이터 | CR
CH3.5.6 | 분석특이도 | CR | 적용 시, 교정물질과 정도관리 물질은 제출할 필요가 없음 | CR | CR | CR | 적용 시, 교정물질과 정도관리 물질은 제출할 필요가 없음 | CR | CR | 분석특이도 | CR
CH3.5.6.1 | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR
CH3.5.6.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 총결 | CR
CH3.5.6.1.2 | 완정(무결)성 보고 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 완정(무결)성 보고 | CR
CH3.5.6.1.3 | 통계 데이터 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 통계 데이터 | CR
CH3.5.7 | 고용량 훅효과 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 고용량 훅효과 | CR
CH3.5.7.1 | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR
CH3.5.7.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 총결 | CR
CH3.5.7.1.2 | 완정(무결)성 보고 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 완정(무결)성 보고 | CR
CH3.5.7.1.3 | 통계 데이터 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 통계 데이터 | CR
CH3.5.8 | 측정범위 | CR | 측정 범위 혹은 선형 범위 연구자료를 제출한다. 교정물질, 정도관리 물질을 제출하지 않아도 됨 | CR | CR | CR | 측정 범위 혹은 선형 범위 연구자료를 제출한다. 교정물질, 정도관리 물질을 제출하지 않아도 됨 | CR | CR | 측정범위 | CR
CH3.5.8.1 | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR
CH3.5.8.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 총결 | CR
CH3.5.8.1.2 | 완정(무결)성 보고 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 완정(무결)성 보고 | CR
CH3.5.8.1.3 | 통계 데이터 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 통계 데이터 | CR
CH3.5.9 | 양성판정수치 혹은 참고구간 | CR | 양성 판정 수치 혹은 참고구간 확정 방법 및 근거 명시, 양성 판정 수치 혹은 참고 구간확정 시 적용한 시료 출처에 대해설명, 양성 판정 수치 혹은 참고구간 확정에 대한 상세한 시험 자료 및 종합 결과 보고서를 제출할 것. 교정물질 및 정도관리 물질의 양성 판정 수치 혹은 참고 구간 확정 자료를 제출하지 않아도 됨 | CR | CR | CR | 양성 판정 수치 혹은 참고구간 확정 방법 및 근거 명시, 양성 판정 수치 혹은 참고 구간확정 시 적용한 시료 출처에 대해설명, 양성 판정 수치 혹은 참고구간 확정에 대한 상세한 시험 자료 및 종합 결과 보고서를 제출할 것. 교정물질 및 정도관리 물질의 양성 판정 수치 혹은 참고 구간 확정 자료를 제출하지 않아도 됨 | CR | CR | 양성판정수치 혹은 참고구간 | CR
CH3.5.9.1 | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR
CH3.5.9.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 총결 | CR
CH3.5.9.1.2 | 완정(무결)성 보고 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 완정(무결)성 보고 | CR
CH3.5.9.1.3 | 통계 데이터 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 통계 데이터 | CR
CH3.5.10 | 반응시스템 확인 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 반응시스템 확인 | CR
CH3.5.10.1 | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR
CH3.5.10.2 | 완정(무결)성 보고 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 완정(무결)성 보고 | CR
CH3.5.10.3 | 통계 데이터 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 통계 데이터 | CR
제 III 장.비임상연구자료 RPS목록: CH3.6; 제 III 장.비임상연구자료 표제: 기타 연구; 제 III 장.비임상연구자료 적용현황: 해당 단계 표제에 내용 없음; 제 III 장.비임상연구자료 적용현황: 해당 단계 표제에 내용 없음 | 기타 연구 | 해당 단계 표제에 내용 없음 |  | 기타 연구 | NR | 해당 단계 표제 내용 없음, 자료 제출 불필요
CH3.6.1 | 전기 시스템:안전성, 기계 및 환경보호 및 전자파 적합성 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 전기 시스템:안전성, 기계 및 환경보호 및 전자파 적합성 | NR
CH3.6.1.1 | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | NR
CH3.6.1.1.1 | 총결 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 총결 | NR
CH3.6.1.1.2 | 완정(무결)성 보고 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 완정(무결)성 보고 | NR
CH3.6.1.1.3 | 통계 데이터 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 통계 데이터 | NR
CH3.6.2 | 독립소프트웨어/소프트웨어구성품(펌웨어) | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 독립소프트웨어/소프트웨어구성품(펌웨어) | NR
CH3.6.2.1 | 독립소프트웨어/소프트웨어 구성품(펌웨어)설명 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 독립소프트웨어/소프트웨어 구성품(펌웨어)설명 | NR
CH3.6.2.2 | 위해분석 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 위해분석 | NR
CH3.6.2.3 | SRS(S/W Requirement Specification) | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | SRS(S/W Requirement Specification) | NR
CH3.6.2.4 | 시스템 구조도 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 시스템 구조도 | NR
CH3.6.2.5 | SDS(S/W Design Specification) | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | SDS(S/W Design Specification) | NR
CH3.6.2.6 | 추적가능성 분석 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 추적가능성 분석 | NR
CH3.6.2.7 | S/W생명주기 과정 설명 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | S/W생명주기 과정 설명 | NR
CH3.6.2.8 | S/W 검증 및 확인 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | S/W 검증 및 확인 | NR
CH3.6.2.8.1 | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | NR
CH3.6.2.8.1.1 | 총결 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 총결 | NR
CH3.6.2.8.1.2 | 완정(무결)성 보고 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 완정(무결)성 보고 | NR
CH3.6.2.8.1.3 | 통계 데이터 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 통계 데이터 | NR
CH3.6.2.9 | 버전 업데이트 이력 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 버전 업데이트 이력 | NR
CH3.6.2.10 | 잔여결함(오류, 고장) | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 잔여결함(오류, 고장) | NR
CH3.6.2.11 | 통신망안전 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 통신망안전 | NR
CH3.6.2.12 | 상호운영성 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 상호운영성 | NR
CH3.6.3 | 세척 및 소독 검증 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 세척 및 소독 검증 | NR
CH3.6.3.1 | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | NR
CH3.6.3.1.1 | 총결 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 총결 | NR
CH3.6.3.1.2 | 완정(무결)성 보고 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 완정(무결)성 보고 | NR
CH3.6.3.1.3 | 통계 데이터 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR | 통계 데이터 | NR
CH3.6.4 | 가용성/인적요소 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 가용성/인적요소 | CR
CH3.6.4.1 | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR
CH3.6.4.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 총결 | CR
CH3.6.4.1.2 | 완정(무결)성 보고 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 완정(무결)성 보고 | CR
CH3.6.4.1.3 | 통계 데이터 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 통계 데이터 | CR
제 III 장.비임상연구자료 RPS목록: CH3.6.5; 제 III 장.비임상연구자료 표제: 진단제 안정성; 제 III 장.비임상연구자료 적용현황: 해당 표제에는 내용이 없으며, 다음 단계에 자료를 제출. 제품 보관, 운반 및 사용 과정 중 불리한 조건을 충분히 고려하여, 상응하는 안정성 연구를 진행할 것. 안정성 연구 방법 확정 근거 및 구체적 시험 방법 , 과정을 상세하게 설명할것; 제 III 장.비임상연구자료 적용현황: 해당 표제에는 내용이 없으며, 다음 단계에 자료를 제출. 제품 보관, 운반 및 사용 과정 중 불리한 조건을 충분히 고려하여, 상응하는 안정성 연구를 진행할 것. 안정성 연구 방법 확정 근거 및 구체적 시험 방법 , 과정을 상세하게 설명할것 | 진단제 안정성 | 해당 표제에는 내용이 없으며, 다음 단계에 자료를 제출. 제품 보관, 운반 및 사용 과정 중 불리한 조건을 충분히 고려하여, 상응하는 안정성 연구를 진행할 것. 안정성 연구 방법 확정 근거 및 구체적 시험 방법 , 과정을 상세하게 설명할것
CH3.6.5.1 | 유효기간 내 안정성 | R | 적어도3로트 이상의 표본을 실제 보관 조건 하에서 유효기간 후까지 보관한 실시간 안정성 연구 자료 | R | R | R | 적어도3로트 이상의 표본을 실제 보관 조건 하에서 유효기간 후까지 보관한 실시간 안정성 연구 자료 | R | R | 유효기간 내 안정성 | CR
CH3.6.5.1.1 | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR
CH3.6.5.1.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 총결 | CR
CH3.6.5.1.1.2 | 완정(무결)성 보고 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 완정(무결)성 보고 | CR
CH3.6.5.1.1.3 | 통계 데이터 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 통계 데이터 | CR
CH3.6.5.2 | 사용안정성 | R | 개봉/포장 개봉후 안정성, 장비 탑재 안정성, 동결, 융해 시 안정성, 재용해 안정성 | R | R | R | 개봉/포장 개봉후 안정성, 장비 탑재 안정성, 동결, 융해 시 안정성, 재용해 안정성 | R | R | 사용안정성 | CR
CH3.6.5.2.1 | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR
CH3.6.5.2.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 총결 | CR
CH3.6.5.2.1.2 | 완정(무결)성 보고 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 완정(무결)성 보고 | CR
CH3.6.5.2.1.3 | 통계 데이터 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 통계 데이터 | CR
CH3.6.5.3 | 운송 안정성 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 운송 안정성 | CR
CH3.6.5.3.1 | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR
CH3.6.5.3.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 총결 | CR
CH3.6.5.3.1.2 | 완정(무결)성 보고 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 완정(무결)성 보고 | CR
CH3.6.5.3.1.3 | 통계 데이터 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 통계 데이터 | CR
CH3.7 | 기타 분석성능 및 문헌자료 | CR | 등록 신청 중 다른 적용 기형이 포함될 경우 각각의 기형에 대해 상술한 항목 평가를 진행한 시험 자료 및 총결 보고서를 제출해야 한다. 만약 신청 중 다른 포장 규격이 포함될 경우, 각 포장 규격간 차이에 대한 분석 및 검증을 진행할 것. 만약 각 포장 규격 제품간 성능 차이가 있을 경우, 각 포장 규격 제품에 대해 상술한 항목을 평가하느 시험 자료 및 총결 내용을 제출해야 한다. 만약 각 포장 규격간 성능 차이가 없을 경우, 그에 대한 상세한 설명서를 제출하며, 구체적으로 포장 규격간 차이 및 발생할 수 있는 영향에 대해 설명할 것 | CR | CR | CR | 등록 신청 중 다른 적용 기형이 포함될 경우 각각의 기형에 대해 상술한 항목 평가를 진행한 시험 자료 및 총결 보고서를 제출해야 한다. 만약 신청 중 다른 포장 규격이 포함될 경우, 각 포장 규격간 차이에 대한 분석 및 검증을 진행할 것. 만약 각 포장 규격 제품간 성능 차이가 있을 경우, 각 포장 규격 제품에 대해 상술한 항목을 평가하느 시험 자료 및 총결 내용을 제출해야 한다. 만약 각 포장 규격간 성능 차이가 없을 경우, 그에 대한 상세한 설명서를 제출하며, 구체적으로 포장 규격간 차이 및 발생할 수 있는 영향에 대해 설명할 것 | CR | CR | 기타 분석성능 및 문헌자료 | CR |  | 기타 분석성능 및 문헌자료 | NR
CH3.8 | 기타 증거 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 기타 증거 | CR |  | 기타 증거 | NR
CH3.8.1 | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | CR |  | [연구설명, 연구일련번호,개시일, 완료일] | NR
CH3.8.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 총결 | CR |  | 총결 | NR
CH3.8.1.2 | 완정(무결)성 보고 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 완정(무결)성 보고 | CR |  | 완정(무결)성 보고 | NR
CH3.8.1.3 | 통계 데이터 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR | 통계 데이터 | CR |  | 통계 데이터 | NR
제 IV장 . 임상연구 자료
RPS목록 | 표제 | 적용현황 | 자료요구 | 중문자료 | 원문자료 | 적용현황 | 자료요구 | 중문자료 | 원문자료
CH4.1 | 장절목록 | CR | 본장은 제출할 신청 자료 목록으로, 목록 순번, 목록 표제, 적용 현황, 업로드 문서명칭,업로드 문서 페이지 번호등을 포함. 적용 현황은 CR목록을 적용할지를 명확히 규정할 것 | CR | CR | CR | 본장은 제출할 신청 자료 목록으로, 목록 순번, 목록 표제, 적용 현황, 업로드 문서명칭,업로드 문서 페이지 번호등을 포함. 적용 현황은 CR목록을 적용할지를 명확히 규정할 것 | CR | CR |  | CR | 본장은 제출할 신청 자료 목록으로, 목록 순번, 목록 표제, 적용 현황, 업로드 문서명칭,업로드 문서 페이지 번호등을 포함. 적용 현황은 CR목록을 적용할지를 명확히 규정할 것 | 장절목록 | CR | 본장은 제출할 신청 자료 목록으로, 목록 순번, 목록 표제, 적용 현황, 업로드 문서명칭,업로드 문서 페이지 번호등을 포함. 적용 현황은 CR목록을 적용할지를 명확히 규정할 것
CH4.2 | 임상증거 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR |  | CR |  | 임상증거 | CR
CH4.2.1 | 참고 수치/참고구간 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR |  | NR |  | 참고 수치/참고구간 | NR
CH4.2.2 | 임상평가보고 | CR | 임상시험 면제 체외진단제 목록 제품의 경우, 상응하는 임상 평가 자료를 제출해야 한다. 《임상시험 면제 체외진단제 임상평가 자료 기본요구(시행)》에 근거, 예기용도 및 간섭요소를 포괄하는 임상표본에 대한 평가, 종합 문헌 자료, 임상 경험 데이터 등 제품 안전성 유효성 근거를 통해 체외진단제에 대한 임상성능에 대해 실시한 평가자료 및 사용한 임상 표본 출처관련 자료 | CR | CR | CR | 임상시험 면제 체외진단제 목록 제품의 경우, 상응하는 임상 평가 자료를 제출해야 한다. 《임상시험 면제 체외진단제 임상평가 자료 기본요구(시행)》에 근거, 예기용도 및 간섭요소를 포괄하는 임상표본에 대한 평가, 종합 문헌 자료, 임상 경험 데이터 등 제품 안전성 유효성 근거를 통해 체외진단제에 대한 임상성능에 대해 실시한 평가자료 및 사용한 임상 표본 출처관련 자료 | CR | CR |  | CR |  | 임상평가보고 | CR | 원등록증 상에 후속으로 진행되어야 하는 업무가 기재된 경우, 임상평가 자료와 관련된 부분은 이 표제 하에 제공할 것
CH4.2.3 | 기기 임상시험 | CR | 신청한 제품에 근거하여 해당 단계 표제 혹은 다음 단계 표제에 적용하는 임상시험 자료를 제출한다. 교정 물질 및 정도 관리 물질은 제출할 필요가 없다. | CR | CR | CR | 신청한 제품에 근거하여 해당 단계 표제 혹은 다음 단계 표제에 적용하는 임상시험 자료를 제출한다. 교정 물질 및 정도 관리 물질은 제출할 필요가 없다. | CR | CR |  | CR | 항원, 항체 등 주요 원자재의 공급상 변경,검측 조건, 양성 판정 수치 혹은 참고 구간 변경, 임상 적응증, 임상 측정용 표본 유형 등 추가 등에 따른 변경 상황의 경우 해당 단계 표제 혹은 다음 단계 표제 중에 관련 임상시험 자료를 제출할 것 | 기기 임상시험 | CR | 원등록증 상에 후속으로 진행되어야 하는 업무가 기재된 경우, 임상평가 자료와 관련된 부분은 이 표제 하에 제공할 것. 교정물질 및 정도 관리 물질의 경우 제출할 필요 없음.
CH4.2.3.1 | [시험설명, 방안 일련번호 개시일, 완료일] | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR |  | CR |  | [시험설명, 방안 일련번호 개시일, 완료일] | CR
CH4.2.3.1.1 | 임상시험 개요 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR |  | CR |  | 임상시험 개요 | CR
CH4.2.3.1.2 | 임상시험 보고 | CR | 1. 각 임상시험 기관 임상시험 보고:각 임상시험 기관 시험 보고서는 임상시험 기관에서 서명 날인할 것; 보고서 겉표지에는 시험용 체외진단제 통용명칭, 시험 개시일, 완료일, 주요 연구자(서명), 시험기관(직인 날인), 통계학 담당자 (서명) 및 기관(직인 날인) , 신청인(직인 날인), 신청 기업 담당자 및 연락 방식, 보고서 날짜, 원자 데이터 보존 장소 2. 모든 임상시험 결과의 총결 보고 ;총결 보고는 임상 시험 기관 중 리딩 기관 혹은 신청자가 완료하며, 겉면 내용과 각 임상 시험 기관의 임상 시험 보고서의 겉면 내용이 서로 같을 것 | CR | CR | CR | 1. 각 임상시험 기관 임상시험 보고:각 임상시험 기관 시험 보고서는 임상시험 기관에서 서명 날인할 것; 보고서 겉표지에는 시험용 체외진단제 통용명칭, 시험 개시일, 완료일, 주요 연구자(서명), 시험기관(직인 날인), 통계학 담당자 (서명) 및 기관(직인 날인) , 신청인(직인 날인), 신청 기업 담당자 및 연락 방식, 보고서 날짜, 원자 데이터 보존 장소 2. 모든 임상시험 결과의 총결 보고 ;총결 보고는 임상 시험 기관 중 리딩 기관 혹은 신청자가 완료하며, 겉면 내용과 각 임상 시험 기관의 임상 시험 보고서의 겉면 내용이 서로 같을 것 | CR | CR |  | CR | 1.각 임상시험 기관의 임상시험 보고； 2.모든 임상시험 결과에 대한 종합 결과 보고서 | 임상시험 보고 | CR | 1. 각 임상시험 기관 임상시험 보고:각 임상시험 기관 시험 보고서는 임상시험 기관에서 서명 날인할 것; 보고서 겉표지에는 시험용 체외진단제 통용명칭, 시험 개시일, 완료일, 주요 연구자(서명),시험기관(직인 날인), 통계학 담당자 (서명) 및 기관(직인 날인), 신청인(직인 날인), 신청기업 담당자 및 연락 방식, 보고서날짜, 원시 데이터 보존 장소 2. 모든 임상시험 결과의 총결 보고;총결 보고는 임상 시험 기관 중 리딩 기관 혹은 신청자가 완료하며, 겉면 내용과 각 임상시험 기관의 임상 시험 보고서의 겉면 내용이 서로 같을 것
CH4.2.3.1.3 | 임상시험 데이터 | CR | 임상시험 보고서 부록: 임상시험 상세 자료로 임상 시험 중 적용한 기타 시험 방법 혹은 기타 진단제 제품의 기본 정보(시험 방법, 진단제 제품 유래, 설명서 및 등록 승인 상황, 임상 시험 중 시험 데이터(임상시험 진행사, 재확인자 서명, 임상시험 기관 직인 날인), 주요 참고 문헌, 주요 연구자 이력 및 신청인이 설명해야 하는 기타 상황 | CR | CR | CR | 임상시험 보고서 부록: 임상시험 상세 자료로 임상 시험 중 적용한 기타 시험 방법 혹은 기타 진단제 제품의 기본 정보(시험 방법, 진단제 제품 유래, 설명서 및 등록 승인 상황, 임상 시험 중 시험 데이터(임상시험 진행사, 재확인자 서명, 임상시험 기관 직인 날인), 주요 참고 문헌, 주요 연구자 이력 및 신청인이 설명해야 하는 기타 상황 | CR | CR |  | CR | 임상시험 보고서 별첨으로 제공 | 임상시험 데이터 | CR | 임상시험 보고서 부록: 임상시험 상세 자료로 임상 시험 중 적용한 기타 시험 방법 혹은 기타 진단제 제품의 기본 정보(시험 방법, 진단제 제품 유래, 설명서 및 등록 승인 상황, 임상 시험 중 시험 데이터(임상시험 진행시, 재확인자 서명, 임상시험 기관 직인 날인), 주요 참고 문헌, 주요 연구자 이력 및 신청인이 설명해야 하는 기타 상황
CH4.2.4 | 임상시험 문헌 종합설명 및 기타 타당한 공인 정보 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR |  | CR |  | 임상시험 문헌 종합설명 및 기타 타당한 공인 정보 | CR
CH4.3 | 윤리 위원회 승인관련 문건 | CR | 윤리 위원회의 임상 시험 진행 동의에 대한 서면 의견, 피험자 동의서 양식(적용시). 임상시험 방안: 임상시험을 담당하는 주요 연구자 서명, 임상시험 기관 직인 날인, 통계학 책임자 서명 및 관련 기관 직인 날인, 신청인 직인 날인 | CR | CR | CR | 윤리 위원회의 임상 시험 진행 동의에 대한 서면 의견, 피험자 동의서 양식(적용시). 임상시험 방안: 임상시험을 담당하는 주요 연구자 서명, 임상시험 기관 직인 날인, 통계학 책임자 서명 및 관련 기관 직인 날인, 신청인 직인 날인 | CR | CR |  | CR | 윤리 위원회의 임상 시험 진행 동의에 대한 서면 의견, 피험자 동의서 양식(적용시).임상시험 방안 | 윤리 위원회 승인관련 문건 | CR | 윤리 위원회의 임상 시험 진행 동의에 대한 서면 의견, 피험자 동의서 양식(적용시).임상시험 방안: 임상시험을 담당하는 주요 연구자 서명, 임상시험 기관 직인 날인, 통계학 책임자 서명 및 관련 기관 직인 날인, 신청인 직인 날인
CH4.4 | 임상시험 장소 및 윤리 위원회 연락 정보 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR |  | NR |  | 임상시험 장소 및 윤리 위원회 연락 정보 | NR
CH4.5 | 기타 임상증거 | CR | 수입 제품의 경우, 해외에서 완료한 임상시험 자료 혹은 해외에서 사용한 상황에 대한 총결 보고 | CR | CR | CR | 수입 제품의 경우, 해외에서 완료한 임상시험 자료 혹은 해외에서 사용한 상황에 대한 총결 보고 | CR | CR |  | CR | 적용 시, 제품 변화 부분과 관련된 기타 임상평가 자료를 제출할 것 | 기타 임상증거 | CR | 적용 시, 제품 변화 부분과 관련된 기타 임상평가 자료를 제출할 것
CH4.5.1 | [연구소개, 연구 일련번호 , 개시일, 완료일] | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR |  | CR |  | [연구소개, 연구 일련번호 , 개시일, 완료일] | CR
CH4.5.1.1 | 총결 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR |  | CR |  | 총결 | CR
CH4.5.1.2 | 완정성보고 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR |  | CR |  | 완정성보고 | CR
CH4.5.1.3 | 통계 데이터 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR |  | CR |  | 통계 데이터 | CR
제 V장 . 설명서, 라벨
RPS목록 | 표제 | 적용현황 | 자료요구 | 중문자료 | 원문자료 | 적용현황 | 자료요구 | 중문자료 | 원문자료
CH5.1 | 장절목록 | CR | 본장 제출 자료 목록의 목록 순번, 목록 표제, 적용 상황,업로드 문서 명칭, 업로드 문서 페이지 번호 등을 포함. 적용상황에는 CR목록의 적용 여부를 명확히 한다. | CR | CR | CR | 본장 제출 자료 목록의 목록 순번, 목록 표제, 적용 상황,업로드 문서 명칭, 업로드 문서 페이지 번호 등을 포함. 적용상황에는 CR목록의 적용 여부를 명확히 한다. | CR | CR |  | CR | 본장 제출 자료 목록의 목록 순번, 목록 표제, 적용 상황,업로드 문서 명칭, 업로드 문서 페이지 번호 등을 포함. 적용상황에는 CR목록의 적용 여부를 명확히 한다. | 장절목록 | CR | 본장 제출 자료 목록의 목록 순번, 목록 표제, 적용 상황,업로드 문서 명칭, 업로드 문서 페이지 번호 등을 포함. 적용상황에는 CR목록의 적용 여부를 명확히 한다.
CH5.2 | 제품포장라벨 | R | 《의료기기 설명서 및 라벨 관리 규정》요구에 부합해야 한다. 제품 회부 포장의 라벨에는 반드시 제품 통용명칭, 신청인 명칭, 생산주소, 생산로트 번호, 주의 사항, 보관 조건 및 유효기간 등이 포함되어야 한다. 체외진단제 제품 중 교정물질, 정도관리 물질, 세척액 등과 같은 각 구성성분 등은 라벨에 해당 구성성분의 중문 명칭 및 로트번호, 를 표시해야 한다. 같은 로트 번호 제품, 다른 로트 번호 제품의 각 조성 성분이 서로 호환되지 않을 경우, 제품 로트번호를 기재하거나, 각 조성성분의 로트 번호를 기재해야 한다. 수입 제품은 해외 정부 주관 부처에서 승인한 승인서 혹은 인가한 라벨 및 그 중문 번역본을 제출해야 하며, 상술한 요구에 따라 중문 라벨 견본을 제출해야 한다. | R | R | R | 《의료기기 설명서 및 라벨 관리 규정》요구에 부합해야 한다. 제품 회부 포장의 라벨에는 반드시 제품 통용명칭, 신청인 명칭, 생산주소, 생산로트 번호, 주의 사항, 보관 조건 및 유효기간 등이 포함되어야 한다. 체외진단제 제품 중 교정물질, 정도관리 물질, 세척액 등과 같은 각 구성성분 등은 라벨에 해당 구성성분의 중문 명칭 및 로트번호, 를 표시해야 한다. 같은 로트 번호 제품, 다른 로트 번호 제품의 각 조성 성분이 서로 호환되지 않을 경우, 제품 로트번호를 기재하거나, 각 조성성분의 로트 번호를 기재해야 한다. 수입 제품은 해외 정부 주관 부처에서 승인한 승인서 혹은 인가한 라벨 및 그 중문 번역본을 제출해야 하며, 상술한 요구에 따라 중문 라벨 견본을 제출해야 한다. | R | R |  | CR | 적용 시, 제품의 구체적 변경 상황에 근거하여 변경 전, 후 라벨 견본을 제출해야 함 | 제품포장라벨 | CR | 적용 시, 제품의 구체적 변경 상황에 근거하여 변경 전, 후 라벨 견본을 제출해야 함
CH5.3 | 포장설명/사용설명서 | R | 수입 제품의 경우, 신청인이 해외 정부 주관 부처에서 승인 혹은 인가한 설명서 원본 및 중문 번역본을 제출하고,대리인은 《체외진단제 설명서 작성 지도원칙》의 요구에 따라 관련 기술 지도원칙을 참조하여 중국에서사용할 사용설명서를 작성해야 한다. | R | R | R | 수입 제품의 경우, 신청인이 해외 정부 주관 부처에서 승인 혹은 인가한 설명서 원본 및 중문 번역본을 제출하고,대리인은 《체외진단제 설명서 작성 지도원칙》의 요구에 따라 관련 기술 지도원칙을 참조하여 중국에서사용할 사용설명서를 작성해야 한다. | R | R |  | CR | 적용 시, 제품의 구체적 변경 상황에 근거하여 변경 전, 후 제품설명서를 제출해야 함 | 포장설명/사용설명서 | CR | 원등록증 유효기간 내에 설명서 관련 변경이 있을 경우, 변경 문건에 근거하여 수정한 제품 설명서를 제출해야 한다.
CH5.4 | 전자설명서 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR |  | NR |  | 전자설명서 | NR
CH5.5 | 환자설명서 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR |  | NR |  | 환자설명서 | NR
CH5.6 | 기술자/조작자 매뉴얼 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR |  | NR |  | 기술자/조작자 매뉴얼 | NR
CH5.7 | 제품브로셔 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR |  | NR |  | 제품브로셔 | NR
CH5.8 | 기타설명서 관련자료 | CR |  | CR | CR | CR |  | CR | CR |  | CR |  | 기타설명서 관련자료 | CR
제 VIB 장. 신청제품 품질관리 시스템 정보
RPS목록 | 표제 | 적용현황 | 자료요구 | 중문자료 | 원문자료 | 적용현황 | 자료요구 | 중문자료 | 원문자료
CB6B.1 | 장절목록 | CR | 본장에서 제출하는 신청 자료 목록의 목록 순번, 목록 표제, 적용상황, 업로드문서 명칭, 업로드 문서 페이지 번호 등을 포함한다. 적용 상황에는 CR목록 적용 여부를 명확히 할 것 | CR | CR | CR | 본장에서 제출하는 신청 자료 목록의 목록 순번, 목록 표제, 적용상황, 업로드문서 명칭, 업로드 문서 페이지 번호 등을 포함한다. 적용 상황에는 CR목록 적용 여부를 명확히 할 것 | CR | CR
CB6B.2 | 품질관리시스템 정보 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR
CB6B.3 | 관리 직무 정보 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR
CB6B.4 | 자원관리 정보 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR
CB6B.5 | 신청 기기의 품질 계획 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR
CB6B.6 | 제품 실현 정보 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR
CB6B.6.1 | 설계 및 개발 정보 | CR | 1.주요 원자재 연구자료 주요 원자재 연구 자료에는 주요 반응 성분, 정도관리 물질, 교정물질 등의 선택, 배합 및 기타 품질 표준 연구 자료, 정보 관리 물질, 교정 물질의 수치 확정 시험 자료, 교정 물질의 소급성 문건 등을 포함함. 2. 주요 생산공정은 다음을 포함한다: 작동용액(working solution)배합 , 분배 포장 및 동결 건조, 고상 담체(solid phase carrier) 의 포장 및 조립, 현색/발광 시스템 등에 대한 설명 및 확정 근거 등 | CR | CR | R | 1.주요 원자재 연구자료 주요 원자재 연구 자료에는 주요 반응 성분, 정도관리 물질, 교정물질 등의 선택, 배합 및 기타 품질 표준 연구 자료, 정보 관리 물질, 교정 물질의 수치 확정 시험 자료, 교정 물질의 소급성 문건 등을 포함함. 2. 주요 생산공정은 다음을 포함한다: 작동용액(working solution)배합 , 분배 포장 및 동결 건조, 고상 담체(solid phase carrier) 의 포장 및 조립, 현색/발광 시스템 등에 대한 설명 및 확정 근거 등 | R | R
CB6B.6.2 | 구매 정보 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR
CB6B.6.3 | 생산 및 서비스 관리 정보 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR
CB6B.6.4 | 감시 및 측정 장비 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR
CB6B.6.5 | 관리 정보 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR
CB6B.6.6 | 품질관리 시스템 측정, | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR
CB6B.6.7 | 분석 및 개선정보 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR
CB6B.6.8 | 신청 기기의 기타 품질 | NR |  | NR | NR | NR |  | NR | NR

## Sheet1
제 I장 . 지역성 관리 정보
RPS목록 | 표제 | 중문자료 | 제출 | 원문자료 | 제출
CH1.01 | 신청설명서 | NR |  | NR
CH1.02 | 신청자료 목록 | R |  | R
CH1.03 | 용어, 약어 열거표 | CR |  | CR
CH1.04 | 신청표 /관리정보 | R |  | CR
CH1.05 | 기기열거표 | CR |  | CR
CH 1.06 | 품질관리시스템, 전체품질 시스템 혹은 기타 인증 문건 | R |  | R
CH1.07 | 자유 판매 증명서/판매허가증명서 | R |  | R
CH1.08 | 사용자 비용 수령 | NR |  | NR
CH1.09 | 신청전 연락 상황 및 감독 기관과의 기존 연락 기록 | CR |  | CR
CH1.10 | 접수 심사 리스트 | NR |  | NR
CH1.11 | 적합성 진술서/성명서
CH1.11.1 | 성능 지표 및 권장성 표준 성명서 | R |  | R
CH1.11.2 | 환경평가 | NR |  | NR
CH1.11.3 | 임상시험증명서 | NR |  | NR
CH1.11.4 | Rx(처방)혹은 OTC(일반)의약품이 함유된 경우 적용 범위에 대한 성명 | NR |  | NR
CH1.11.5 | 진실성 및 정확성에 대한 성명 | R |  | R
CH.1.11.6 | 미국 FDA제 3등급 의료기기 종합 설명 및 자질 | NR |  | NR
CH1.11.7 | 적합성 성명서 | R |  | R
CH1.12 | 주요 문서 권한 위임 서신 | CR |  | CR
CH1.13 | 대리인 위탁서 | R |  | R
CH1.14 | 기타 지역별 관리 정보 | CR |  | CR
제 II장 . 신청 제품 종합 설명자료
RPS목록 | 표제 | 중문자료 |  | 원문자료
CH2.1 | 장절목차 | CR |  | CR
CH2.2 | 신청개요 | R |  | R
CH2.3 | 판매 전 신청용 종합 설명 및 증서 | NR |  | NR
CH2.4 | 기기 설명
CH2.4.1 | 전체 기기 및 작용 원리 설명 | R |  | R
CH2.4.2 | 기기 포장 설명 | R |  | R
CH2.4.3 | 기기 연구개발 과정 | R |  | R
CH2.4.4 | 유사 혹은/기존 세대 기기과의 참조 및 비교(국내외 시판) | NR |  | NR
CH2.4.5 | 실질적 동등성 관련 연구
CH2.5 | 적용범위 및/혹은 사용목적(예기용도) 및 금기 증상
CH2.5.1 | 예기용도; 사용목적;예상 사용자;적용범위 | R |  | R
CH2.5.2 | 예상 사용 환경/설치 요구 | R |  | R
CH2.5.3 | 아동 사용 | CR |  | CR
CH2.5.4 | 사용 시 금기증 | R |  | R
CH2.6 | 타국가 판매 이력
CH2.6.1 | 타국가 판매 이력 | CR |  | CR
CH2.6.2 | 부작용 사고 및 회수 | CR |  | CR
CH2.6.3 | 판매 , 부작용사고 및 회수율 | CR |  | CR
CH2.6.4 | 평가/심사보고 | NR |  | NR
CH2.7 | 기타 신청관련 종합 설명 정보 | CR |  | CR
제 III장 . 비임상 연구자료
RPS목록 | 표제 | 중문자료 |  | 원문자료
CH3.1 | 장절목록 | CR |  | CR
CH3.2 | 위험관리 | R |  | R
CH3.3 | 안전,유효성 기본 요구(EP) 리스트 | R |  | R
CH3.4 | 표준
CH3.4.1 | 표준열거표 (제품기술요구) | R |  | R
CH3.4.2 | 적합성 성명서 및/혹은 인증 | R |  | CR
CH3.5 | 비임상 연구
CH3.5.1.1 | 물리 및 기계적 성능 | CR |  | CR
CH3.5.1.1.1 | 총결 | CR |  | CR
CH3.5.1.1.2 | 최종(완결)보고 | CR |  | CR
CH3.5.1.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR
CH3.5.2 | 화학/원자재 설명 | CR |  | CR
CH3.5.2.1 | [연구 설명, 연구일련번호, 개시일자] | CR |  | CR
CH3.5.2.1.1 | 총결 | CR |  | CR
CH3.5.2.1.2 | 최종(완결)보고 | CR |  | CR
CH3.5.2.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR
CH3.5.3 | 전기 시스템: 안전, 기계 및 환경 보호 및 전자파 적합성 | CR |  | CR
CH3.5.3.1 | [연구 설명, 연구 일련번호, 개시일자] | CR |  | CR
CH3.5.3.1.1 | 총결 | CR |  | CR
CH3.5.3.1.2 | 최종(완결)보고 | CR |  | CR
CH3.5.3.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR
CH3.5.4 | 방사(피폭)안전 | CR |  | CR
CH3.5.4.1 | [연구설명, 연구 일련번호, 개시일자] | CR |  | CR
CH3.5.4.1.1 | 총결 | CR |  | CR
CH3.5.4.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR
CH3.5.4.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR
CH3.5.5 | 독립소프트웨어/소프트웨어 컴포넌트 | CR |  | CR
CH3.5.5.1 | 독립소프트웨어/소프트웨어 컴포넌트 설명 | CR |  | CR
CH3.5.5.2 | 위해분석 | CR |  | CR
CH3.5.5.3 | 소프트웨어 요구 명세서 | CR |  | CR
CH3.5.5.4 | 시스템구조도 | CR |  | CR
CH3.5.5.5 | 소프트웨어 설계 사양서 | CR |  | CR
CH3.5.5.6 | 추적가능성 분석 | CR |  | CR
CH3.5.5.7 | 소프트웨어 생명주기과정 설명 | CR |  | CR
CH3.5.5.8 | 소프트웨어 검증 및 확인 | CR |  | CR
CH3.5.5.8.1 | [연구 설명, 연구일렴번호, 개시일자] | CR |  | CR
CH3.5.5.8.1.1 | 총결 | CR |  | CR
CH3.5.5.8.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR
CH3.5.5.8.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR
CH3.5.5.9 | 버전업그레이드 이력 | CR |  | CR
CH3.5.5.10 | 잔여결함(오류, 고장) | CR |  | CR
CH3.5.5.11 | 통신망안전(Cyber security) | CR |  | CR
CH3.5.5.12 | 상호운영성(Interoperability) | CR |  | CR
CH3.5.6 | 생물학적 적합성 및 독리학적 평가 | CR |  | CR
CH3.5.6.1 | [연구설명, 연구일련번호, 개시일자] | CR |  | CR
CH3.5.6.1.1 | 총결 | CR |  | CR
CH3.5.6.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR
CH3.5.6.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR
CH3.5.7 | 비 원자재 매개 발열성(Material-mediated pyrogenicity) | CR |  | CR
CH3.5.7.1 | [연구설명, 연구일련번호, 개시일자] | CR |  | CR
CH3.5.7.1.1 | 총결 | CR |  | CR
CH3.5.7.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR
CH3.5.7.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR
CH3.5.8 | 생물유래(인체/동물)원자재 안전성 | CR |  | CR
CH3.5.8.1 | 증서/인증 | CR |  | CR
CH3.5.8.2 | [연구설명, 연구일련번호, 개시일] | CR |  | CR
CH3.5.8.2.1 | 총결 | CR |  | CR
CH3.5.8.2.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR
CH3.5.8.2.3 | 통계데이터 | CR |  | CR
CH3.5.9 | 멸균확인 | CR |  | CR
CH3.5.9.1 | 최종 사용자 멸균 | CR |  | CR
CH3.5.9.1 | [연구설명, 연구일련번호, 개시일자] | CR |  | CR
CH3.5.9.1 | 총결 | CR |  | CR
CH3.5.9.1 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR
CH3.5.9.2 | 생산기업멸균 | CR |  | CR
CH3.5.9.2.1 | [연구설명, 연구 일련번호, 개시일자] | CR |  | CR
CH3.5.9.2.1.1 | 총결 | CR |  | CR
CH3.5.9.2.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR
CH3.5.9.2.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR
CH3.5.9.3 | 잔류독성 | CR |  | CR
CH3.5.09.3.1 | [연구설명, 연구일련번호, 개시일자] | CR |  | CR
CH3.5.09.3.1.1 | 총결 | CR |  | CR
CH3.5.09.3.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR
CH3.5.09.3.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR
CH3.5.09.4 | 청소 및 소독 확인 | CR |  | CR
CH3.5.09.4.1 | [연구설명, 연구일련번호, 개시일자] | CR |  | CR
CH3.5.09.4.1.1 | 총결 | CR |  | CR
CH3.5.09.4.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR
CH3.5.09.4.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR
CH3.5.09.5 | 중복사용의료기기 재처리 | CR |  | CR
CH3.5.09.5.1 | [연구설명, 연구일련번호, 개시일자] | CR |  | CR
CH3.5.09.5.1.1 | 총결 | CR |  | CR
CH3.5.09.5.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR
CH3.5.09.5.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR
CH3.5.10 | 동물시험 | CR |  | CR
CH3.5.10.1 | [연구설명, 연구 일련번호, 개시일 | CR |  | CR
CH3.5.10.1.1 | 총결 | CR |  | CR
CH3.5.10.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR
CH3.5.10.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR
CH3.5.11 | 가용성/인적요소 | CR |  | CR
CH3.5.11.1 | [연구설명, 연구일련번호. 개시일자] | CR |  | CR
CH3.5.11.1.1 | 총결 | CR |  | CR
CH3.5.11.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR
CH3.5.11.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR
CH3.6 | 비임상연구문헌 | NR |  | NR
CH3.7 | Shelf-life, 포장 검증 | CR |  | CR
CH3.7.1 | 제품 안정성 | CR |  | CR
CH3.7.1.1 | [연구설명, 연구 일련번호, 개시일자] | CR |  | CR
CH3.7.1.1.1 | 총결 | CR |  | CR
CH3.7.1.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR
CH3.7.1.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR
CH3.7.2 | 포장검증 | CR |  | CR
CH3.7.2.1 | [연구설명, 연구 일련번호, 개시일자] | CR |  | CR
CH3.7.2.1.1 | 총결 | CR |  | CR
CH3.7.2.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR
CH3.7.2.1.3 | 통계데이터 | CR |  | CR
CH3.8 | 기타자료 | CR |  | CR
CH3.8.1 | [연구설명, 연구 일련번호, 개시일자] | CR |  | CR
CH3.8.1.1 | 총결 | CR |  | CR
CH3.8.1.2 | 종합(완결)보고 | CR |  | CR
CH3.8.1.3 | 통계 데이터 | CR |  | CR
제 IV장 . 임상 연구자료
RPS목록 | 표제 | 중문자료 |  | 원문자료
CH4.1 | 장절목록 | CR |  | CR
CH4.2 | 임상증거종합설명 | CR |  | CR
CH4.2.1 | 임상평가자료 | CR |  | CR
CH4.2.2 | 임상시험자료 | CR |  | CR
CH4.2.2.1 | [시험 설명, 방안일련번호, 개시일자] | CR |  | CR
CH4.2.2.1.1 | 임상시험 개요 | CR |  | CR
CH4.2.2.1.2 | 임상시험 보고서 | CR |  | CR
CH4.2.2.1.3 | 임상시험 데이터 | CR |  | CR
CH4.2.3 | 임상문헌 종합 설명 및 기타 합리적 숙지 정보 | CR |  | CR
CH4.3 | 윤리 위원회에서 승인한 관련 문건 | CR |  | CR
CH4.4 | 임상시험 지점 및 윤리 위원회 연락 정보 | NR |  | NR
CH4.5 | 기타 임상증거 | CR |  | CR
CH4.5.1 | [연구 소개, 연구 일련번호, 개시일자] | CR |  | CR
CH4.5.1.1 | 총결 | CR |  | CR
CH4.5.1.2 | 완결보고 | CR |  | CR
CH4.5.1.3 | 통계 데이터 | CR |  | CR
제V장 . 설명서 , 라벨
RPS목록 | 표제 | 중문자료 |  | 원문자료
CH5.01 | 장절목록 | CR |  | CR
CH5.02 | 제품포장라벨 | R |  | R
CH5.03 | 포장설명/사용설명서 | R |  | R
CH5.04 | 전자 설명서 | NR |  | NR
CH5.05 | 의료진 설명서 | CR |  | CR
CH5.06 | 환자설명서 | CR |  | CR
CH5.07 | 기술설명서 | CR |  | CR
CH5.08 | 환자서류 스티커/카드 및 매립형 등록카드 | NR |  | NR
CH5.09 | 제품브로셔 | NR |  | NR
CH5.10 | 기타 설명서, 라벨 재료 | CR |  | CR
제 6A장 -품질관리시스템 절차
RPS목록 | 표제 | 중문자료 |  | 원문자료
CH6A.1 | 신청종합설명 서신 | NR |  | NR
CH6A.2 | 장절목차 | CR |  | CR
CH6A.3 | 감독관리 정보
CH6A.3.1 | 제품설명정보 | R |  | R
CH6A.3.2 | 일반생산정보 | R |  | R
CH6A.3.3 | 요구하는 양식 | NR |  | NR
CH6A.4 | 품질관리체계절차 | NR |  | NR
CH6A.5 | 관리책임절차 | NR |  | NR
CH6A.6 | 자원관리절차 | NR |  | NR
CH6A.7 | 제품실현절차 | NR |  | NR
CH6A.7.1 | 설계및개발절차 | NR |  | NR
CH6A.7.2 | 구매절차 | NR |  | NR
CH6A.7.3 | 생산및서비스관리절차 | NR |  | NR
CH6A.7.4 | 감시및측정장비 관리절차 | NR |  | NR
CH6A.8 | QMS측정, 분석 및 개선 절차 | NR |  | NR
CH6A.9 | 기타품질체계절차 | NR |  | NR

## 사용설명서 변경 고지 전자목록
의료기기 사용설명서 변경 고지 전자 목록
순번 | 표제 | 적용현황 | 자료요구
1 | 고지표 | R | 작성표 요구에 따라 작성하며, 정확하게 서명한 고지표 문건을 전송한다.
2 | 설명서 변경 상황 대조 설명 | R | 변경상황 대비표 포함
3 | 등록심사 통과한 설명서 사본 | R
4 | 변경 후 설명서 | R
5 | 증명성 문건 | R | 중국 내 영업집조 (副本)사본 및 조직 기관 코드 증서 사본 수입 등록인의 경우 다음 문건을 제출할 것: 대리인 위탁서, 대리인 승낙서, 대리인 영업 집조 부본(副本)의 사본 혹은 기관 등기증명서 사본 대리인 위탁서는 원본과 공증서, 또한 변경고지 사항, 제품명칭, 등록증 일련번호 등의 내용이 포함될 것
6 | 자료의 진실성에 대한 보증 성명 | R | 모든 제출 서류 리스트 및 등록인이 법적 책임을 진다는 승낙서. 수입 제품의 진실성 자아 보증 성명서의 경우 원본 및 공증을 진행해야 함
7 | 위임서 | R | 업무 담당자는 등록인 혹은 대리인의 위임서 및 신분증 사본을 제출해야 함.

## 체외진단23등급비교_원문
RPS目录 | 标题 | 适用情况 | 资料要求 | 中文资料适用情况 | 原文资料适用情况 | RPS目录 | 标题 | 适用 | 资料要求 | 中文资料适用情况 | 原文资料适用情况
第1章——地区性管理信息 | [7 empty] | 情况
CH1.01 | 申报说明函 | NR |  | NR | NR | CH1.01 | 申报说明函 | NR |  | NR | NR
CH1.02 | 申报资料目录 | R | 应有所提交申报资料的目录，包括目录序号、目录标题、适用情况、上传文件名称、上传文件页码。适用情况应列明CR目录是否适用。 | R | R | CH1.02 | 申报资料目录 | R | 应有所提交申报资料的目录，包括目录序号、目录标题、适用情况、上传文件名称、上传文件页码。适用情况应列明CR目录是否适用。 | R | R
CH1.03 | 术语、缩写词列表 | CR |  | CR | CR | CH1.03 | 术语、缩写词列表 | CR |  | CR | CR
CH1.04 | 申请表 | R | 上传带有数据校验码的申请表文件。 | R | CR | CH1.04 | 申请表 | R | 上传带有数据校验码的申请表文件。 | R | CR
|  |  | 上传《医疗器械优先审批申请表》（如有）。 | [5 empty] | 上传《医疗器械优先审批申请表》（如有）。
CH1.05 | 产品列表 | CR |  | CR | CR | CH1.05 | 产品列表 | CR |  | CR | CR
CH1.06 | 质量管理体系、全面质量体系或其他证明文件 | R | 境外申请人应提交符合注册地或者生产地址所在国家（地区）医疗器械质量管理体系要求或者通过其他质量管理体系认证的证明文件。 | R | R | CH1.06 | 质量管理体系、全面质量体系或其他证明文件 | R | 境外申请人应提交符合注册地或者生产地址所在国家（地区）医疗器械质量管理体系要求或者通过其他质量管理体系认证的证明文件。 | R | R
|  |  | 申请人按照《创新医疗器械特别审批程序审批》/《创新医疗器械特别审查程序》的医疗器械申请注册时，应当提交创新医疗器械特别审批申请审查通知单/公示的审查意见，样品委托其他企业生产的，应当提供受托企业生产许可证和委托协议。生产许可证生产范围应涵盖申报产品类别。 | [5 empty] | 申请人按照《创新医疗器械特别审批程序审批》/《创新医疗器械特别审查程序》的医疗器械申请注册时，应当提交创新医疗器械特别审批申请审查通知单/公示的审查意见，样品委托其他企业生产的，应当提供受托企业生产许可证和委托协议。生产许可证生产范围应涵盖申报产品类别。
CH1.07 | 自由销售证书/上市证明文件 | R | 境外申请人应提交： | R | R | CH1.07 | 自由销售证书/上市证明文件 | R | 境外申请人应提交： | R | R
|  |  | 1.申请人注册地或者生产地址所在国家（地区）医疗器械主管部门出具的允许产品上市销售的证明文件和可以合法生产申报产品的资格证明文件，如该证明文件中有产品类别描述，其类别应当覆盖申报产品。 | [5 empty] | 1.申请人注册地或者生产地址所在国家（地区）医疗器械主管部门出具的允许产品上市销售的证明文件和可以合法生产申报产品的资格证明文件，如该证明文件中有产品类别描述，其类别应当覆盖申报产品。
|  |  | 2.申请人注册地或者生产地址所在国家（地区）未将该产品作为医疗器械管理的，申请人需要提供相关证明文件，包括注册地或者生产地址所在国家（地区）准许该产品上市销售的证明文件。 | [5 empty] | 2.申请人注册地或者生产地址所在国家（地区）未将该产品作为医疗器械管理的，申请人需要提供相关证明文件，包括注册地或者生产地址所在国家（地区）准许该产品上市销售的证明文件。
CH1.08 | 用户收费 | NR |  | NR | NR | CH1.08 | 用户收费 | NR |  | NR | NR
CH1.09 | 申报前联系情况和与监管机构的既往沟通记录 | CR | 例如：创新医疗器械《沟通交流会议纪要》 | CR | CR | CH1.09 | 申报前联系情况和与监管机构的既往沟通记录 | CR | 例如：创新医疗器械《沟通交流会议纪要》 | CR | CR
CH1.10 | 接受审查清单 | NR |  | NR | NR | CH1.10 | 接受审查清单 | NR |  | NR | NR
CH1.11 | 符合性陈述/认证/声明 | 该级标题无内容。 |  | 该级标题无内容。 |  | CH1.11 | 符合性陈述/认证/声明 | 该级标题无内容。 |  | 该级标题无内容。
CH1.11.1 | 性能指标和推荐性标准声明 | R | 声明本产品符合现行国家标准、行业标准，并提供符合标准的清单。 | R | R | CH1.11.1 | 性能指标和推荐性标准声明 | R | 声明本产品符合现行国家标准、行业标准，并提供符合标准的清单。 | R | R
CH1.11.2 | 环境评价 | NR |  | NR | NR | CH1.11.2 | 环境评价 | NR |  | NR | NR
CH1.11.3 | 临床试验证书 | NR |  | NR | NR | CH1.11.3 | 临床试验证书 | NR |  | NR | NR
CH1.11.4 | 含有处方药或非处方药说明的适用范围声明 | NR |  | NR | NR | CH1.11.4 | 含有处方药或非处方药说明的适用范围声明 | NR |  | NR | NR
CH1.11.5 | 真实性和准确性声明 | R | 进口产品由申请人和代理人分别出具所提交资料真实性的自我保证声明。 | R | R | CH1.11.5 | 真实性和准确性声明 | R | 进口产品由申请人和代理人分别出具所提交资料真实性的自我保证声明。 | R | R
CH1.11.6 | 符合性声明 | R | 申请人声明本产品符合《体外诊断试剂注册管理办法》和相关法规的要求；声明本产品的类别符合《体外诊断试剂注册管理办法》和《体外诊断试剂分类子目录》的要求 | R | R | CH1.11.6 | 符合性声明 | R | 申请人声明本产品符合《体外诊断试剂注册管理办法》和相关法规的要求；声明本产品的类别符合《体外诊断试剂注册管理办法》和《体外诊断试剂分类子目录》的要求 | R | R
CH1.12 | 主文档授权信 | CR |  | CR | CR | CH1.12 | 主文档授权信 | CR |  | CR | CR
CH1.13 | 代理人委托书 | R | 境外申请人在中国境内指定代理人的委托书、代理人承诺书及营业执照副本复印件或者机构登记证明副本复印件。 | R | R | CH1.13 | 代理人委托书 | R | 境外申请人在中国境内指定代理人的委托书、代理人承诺书及营业执照副本复印件或者机构登记证明副本复印件。 | R | R
CH1.14 | 其他地区性管理信息 | CR | 申报优先产品的企业可上传相关优先审批理由及依据（如适用）。 | CR | CR | CH1.14 | 其他地区性管理信息 | CR | 申报优先产品的企业可上传相关优先审批理由及依据（如适用）。 | CR | CR
第2章——申报产品综述资料 | [5 empty] | 第2章——申报产品综述资料
CH2.1 | 章节目录 | CR | 本章提交申报资料的目录，包括目录序号、目录标题、适用情况、上传文件名称、上传文件页码。适用情况应列明CR目录是否适用。 | CR | CR | CH2.1 | 章节目录 | CR | 本章提交申报资料的目录，包括目录序号、目录标题、适用情况、上传文件名称、上传文件页码。适用情况应列明CR目录是否适用。 | CR | CR
CH2.2 | 概述 | CR |  | CR | CR | CH2.2 | 概述 | CR |  | CR | CR
CH2.3 | 上市前申请用综述和证书 | NR |  | NR | NR | CH2.3 | 上市前申请用综述和证书 | NR |  | NR | NR
CH2.4 | 产品描述 | 该级标题无内容。 |  | 该级标题无内容。 |  | CH2.4 | 产品描述 | 该级标题无内容。 |  | 该级标题无内容。
CH2.4.1 | 产品综述 | R | 产品描述。描述产品所采用的技术原理，主要原材料的来源及制备方法，主要生产工艺过程，质控品、校准品的制备方法及溯源（定值）情况。 | R | R | CH2.4.1 | 产品综述 | R | 产品描述。描述产品所采用的技术原理，主要原材料的来源及制备方法，主要生产工艺过程，质控品、校准品的制备方法及溯源（定值）情况。 | R | R
CH2.4.2 | 材料性能 | R | 有关生物安全性方面说明。由于体外诊断试剂中的主要原材料可能是由各种动物、病原体、人源的组织和体液等生物材料经处理或者添加某些物质制备而成，人源性材料须对有关传染病（HIV、HBV、HCV等）病原体检测予以说明，并提供相关的证明文件。其他动物源及微生物来源的材料，应当提供相应的说明文件，证明其在产品运输、使用过程中对使用者和环境是安全的，并对上述原材料所采用的灭活等试验方法予以说明。 | R | R | CH2.4.2 | 材料性能 | R | 有关生物安全性方面说明。由于体外诊断试剂中的主要原材料可能是由各种动物、病原体、人源的组织和体液等生物材料经处理或者添加某些物质制备而成，人源性材料须对有关传染病（HIV、HBV、HCV等）病原体检测予以说明，并提供相关的证明文件。其他动物源及微生物来源的材料，应当提供相应的说明文件，证明其在产品运输、使用过程中对使用者和环境是安全的，并对上述原材料所采用的灭活等试验方法予以说明。 | R | R
CH2.4.3 | 产品包装描述 | NR |  | NR | NR | CH2.4.3 | 产品包装描述 | NR |  | NR | NR
CH2.4.4 | 产品研发历史 | R | 有关产品主要研究结果的总结和评价。 | R | R | CH2.4.4 | 产品研发历史 | R | 有关产品主要研究结果的总结和评价。 | R | R
CH2.4.5 | 与同类和/或前几代产品的参考和比较 | R | 包括同类产品在国内外批准上市的情况。相关产品所采用的技术方法及临床应用情况，申请注册产品与国内外同类产品的异同等。对于新研制的体外诊断试剂产品，需要提供被测物与预期适用的临床适应症之间关系的文献资料 | R | R | CH2.4.5 | 与同类和/或前几代产品的参考和比较 | R | 包括同类产品在国内外批准上市的情况。相关产品所采用的技术方法及临床应用情况，申请注册产品与国内外同类产品的异同等。对于新研制的体外诊断试剂产品，需要提供被测物与预期适用的临床适应症之间关系的文献资料 | R | R
CH2.4.6 | 实质性等同讨论 | NR |  | NR | NR | CH2.4.6 | 实质性等同讨论 | NR |  | NR | NR
CH2.5 | 适用范围和/或预期用途及禁忌症 | 该级标题无内容。 |  | 该级标题无内容。 |  | CH2.5 | 适用范围和/或预期用途及禁忌症 | 该级标题无内容。 |  | 该级标题无内容。
CH2.5.1 | 预期用途；使用目的；预期使用者；适用范围 | R | 产品预期用途。描述产品的预期用途，与预期用途相关的临床适应症背景情况，如临床适应症的发生率、易感人群等，相关的临床或实验室诊断方法等。 | R | R | CH2.5.1 | 预期用途；使用目的；预期使用者；适用范围 | R | 产品预期用途。描述产品的预期用途，与预期用途相关的临床适应症背景情况，如临床适应症的发生率、易感人群等，相关的临床或实验室诊断方法等。 | R | R
CH2.5.2 | 预期使用环境/安装要求 | CR | 如有特殊使用环境（如自测等）应说明。 | CR | CR | CH2.5.2 | 预期使用环境/安装要求 | CR | 如有特殊使用环境（如自测等）应说明。 | CR | CR
CH2.5.3 | 儿童使用 | NR |  | NR | NR | CH2.5.3 | 儿童使用 | NR |  | NR | NR
CH2.5.4 | 使用禁忌症 | NR |  | NR | NR | CH2.5.4 | 使用禁忌症 | NR |  | NR | NR
CH2.6 | 全球上市历程 | 该级标题无内容。 |  | 该级标题无内容。 |  | CH2.6 | 全球上市历程 | 该级标题无内容。 |  | 该级标题无内容。
CH2.6.1 | 上市情况 | CR |  | CR | CR | CH2.6.1 | 上市情况 | CR |  | CR | CR
CH2.6.2 | 不良事件和召回 | CR |  | CR | CR | CH2.6.2 | 不良事件和召回 | CR |  | CR | CR
CH2.6.3 | 销售、不良事件及召回率 | CR |  | CR | CR | CH2.6.3 | 销售、不良事件及召回率 | CR |  | CR | CR
CH2.6.4 | 评估/检查报告 | NR |  | NR | NR | CH2.6.4 | 评估/检查报告 | NR |  | NR | NR
CH2.7 | 其他需说明的内容 | CR |  | CR | CR | CH2.7 | 其他需说明的内容 | CR |  | CR | CR
第3章——非临床研究资料 | [5 empty] | 第3章——非临床研究资料
CH3.1 | 章节目录 | CR | 本章提交申报资料的目录，包括目录序号、目录标题、适用情况、上传文件名称、上传文件页码。适用情况应列明CR目录是否适用。 | CR | CR | CH3.1 | 章节目录 | CR | 本章提交申报资料的目录，包括目录序号、目录标题、适用情况、上传文件名称、上传文件页码。适用情况应列明CR目录是否适用。 | CR | CR
CH3.2 | 风险管理 | R | 对体外诊断试剂产品寿命周期的各个环节，从预期用途、可能的使用错误、与安全性有关的特征、已知和可预见的危害等方面的判定以及对患者风险的估计进行风险分析、风险评价和相应的风险控制基础上，形成风险管理报告。应当符合相关行业标准的要求。 | R | R | CH3.2 | 风险管理 | R | 对体外诊断试剂产品寿命周期的各个环节，从预期用途、可能的使用错误、与安全性有关的特征、已知和可预见的危害等方面的判定以及对患者风险的估计进行风险分析、风险评价和相应的风险控制基础上，形成风险管理报告。应当符合相关行业标准的要求。 | R | R
CH3.3 | 安全有效基本要求（EP）清单 | NR |  | NR | NR | CH3.3 | 安全有效基本要求（EP）清单 | NR |  | NR | NR
CH3.4 | 标准 | 该级标题无内容。 |  | 该级标题无内容。 |  | CH3.4 | 标准 | 该级标题无内容。 |  | 该级标题无内容。
CH3.4.1 | 标准列表（产品技术要求） | R | 产品技术要求 | R | R | CH3.4.1 | 标准列表（产品技术要求） | R | 产品技术要求 | R | R
|  |  | 申请人应当在原材料质量和生产工艺稳定的前提下，根据申请人产品研制、前期临床评价等结果，依据国家标准、行业标准及有关文献，按照《医疗器械产品技术要求编写指导原则》的有关要求，编写产品技术要求，内容主要包含产品性能指标和检验方法。 | [5 empty] | 申请人应当在原材料质量和生产工艺稳定的前提下，根据申请人产品研制、前期临床评价等结果，依据国家标准、行业标准及有关文献，按照《医疗器械产品技术要求编写指导原则》的有关要求，编写产品技术要求，内容主要包含产品性能指标和检验方法。第三类产品技术要求中还应当以附录形式明确主要原材料、生产工艺及半成品要求。
|  |  | 进口产品的产品技术要求应当包括英文版和中文版，英文版应当由申请人签章，中文版由申请人或其代理人签章。 | [5 empty] | 进口产品的产品技术要求应当包括英文版和中文版，英文版应当由申请人签章，中文版由申请人或其代理人签章。
CH3.4.2 | 符合性声明和/或认证 | R | 产品注册检验报告 | R | CR | CH3.4.2 | 符合性声明和/或认证 | R | 产品注册检验报告 | R | CR
|  |  | 具有相应医疗器械检验资质的医疗器械检验机构出具的注册检验报告和产品技术要求预评价意见。有国家标准品、参考品的产品，应当使用国家标准品、参考品进行注册检验，并符合相关要求。 | [5 empty] | 具有相应医疗器械检验资质的医疗器械检验机构出具的注册检验报告和产品技术要求预评价意见。有国家标准品、参考品的产品，应当使用国家标准品、参考品进行注册检验，并符合相关要求。
CH3.5 | 分析性能 | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。 |  | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。 |  | CH3.5 | 分析性能 | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。 |  | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。
CH3.5.01 | 样本稳定性 | CR | 如适用，校准品和质控品无需提交。 | CR | CR | CH3.5.01 | 样本稳定性 | CR | 如适用，校准品和质控品无需提交。 | CR | CR
CH3.5.01.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR | CH3.5.01.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR
CH3.5.01.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR | CH3.5.01.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR
CH3.5.01.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR | CH3.5.01.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR
CH3.5.01.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR | CH3.5.01.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR
CH3.5.02 | 适用的样本类型 | CR | 如适用，校准品和质控品无需提交。 | CR | CR | CH3.5.02 | 适用的样本类型 | CR | 如适用，校准品和质控品无需提交。 | CR | CR
CH3.5.02.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR | CH3.5.02.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR
CH3.5.02.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR | CH3.5.02.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR
CH3.5.02.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR | CH3.5.02.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR
CH3.5.02.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR | CH3.5.02.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR
CH3.5.03 | 校准品的量值溯源和质控品定值 | CR | 1.校准品应当提交完整的溯源性文件。 | CR | CR | CH3.5.03 | 校准品的量值溯源和质控品定值 | CR | 1.校准品应当提交完整的溯源性文件。 | CR | CR
|  |  | 2.质控品应当提交在所有适用机型上进行的定值资料。 | [5 empty] | 2.质控品应当提交在所有适用机型上进行的定值资料。
CH3.5.03.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR | CH3.5.03.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR
CH3.5.03.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR | CH3.5.03.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR
CH3.5.03.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR | CH3.5.03.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR
CH3.5.03.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR | CH3.5.03.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR
CH3.5.04 | 测量准确度 | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。 |  | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。 |  | CH3.5.04 | 测量准确度 | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。 |  | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。
CH3.5.04.1 | 准确度 | CR | 如适用。 | CR | CR | CH3.5.04.1 | 准确度 | CR | 如适用。 | CR | CR
CH3.5.04.1.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR | CH3.5.04.1.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR
CH3.5.04.1.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR | CH3.5.04.1.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR
CH3.5.04.1.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR | CH3.5.04.1.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR
CH3.5.04.1.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR | CH3.5.04.1.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR
CH3.5.04.2 | 精密度（重复性和/或重现性） | CR | 如适用。 | CR | CR | CH3.5.04.2 | 精密度（重复性和/或重现性） | CR | 如适用。 | CR | CR
CH3.5.04.2.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR | CH3.5.04.2.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR
CH3.5.04.2.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR | CH3.5.04.2.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR
CH3.5.04.2.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR | CH3.5.04.2.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR
CH3.5.04.2.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR | CH3.5.04.2.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR
CH3.5.05 | 分析灵敏度 | CR | 如适用，校准品和质控品无需提交。 | CR | CR | CH3.5.05 | 分析灵敏度 | CR | 如适用，校准品和质控品无需提交。 | CR | CR
CH3.5.05.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR | CH3.5.05.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR
CH3.5.05.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR | CH3.5.05.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR
CH3.5.05.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR | CH3.5.05.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR
CH3.5.05.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR | CH3.5.05.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR
CH3.5.06 | 分析特异性 | CR | 如适用，校准品和质控品无需提交。 | CR | CR | CH3.5.06 | 分析特异性 | CR | 如适用，校准品和质控品无需提交。 | CR | CR
CH3.5.06.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR | CH3.5.06.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR
CH3.5.06.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR | CH3.5.06.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR
CH3.5.06.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR | CH3.5.06.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR
CH3.5.06.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR | CH3.5.06.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR
CH3.5.07 | 高剂量钩状效应 | CR | 如适用。 | CR | CR | CH3.5.07 | 高剂量钩状效应 | CR | 如适用。 | CR | CR
CH3.5.07.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR | CH3.5.07.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR
CH3.5.07.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR | CH3.5.07.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR
CH3.5.07.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR | CH3.5.07.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR
CH3.5.07.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR | CH3.5.07.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR
CH3.5.08 | 测量范围 | CR | 提交测量范围或线性范围的研究资料。校准品和质控品无需提交。 | CR | CR | CH3.5.08 | 测量范围 | CR | 提交测量范围或线性范围的研究资料。校准品和质控品无需提交。 | CR | CR
CH3.5.08.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR | CH3.5.08.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR
CH3.5.08.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR | CH3.5.08.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR
CH3.5.08.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR | CH3.5.08.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR
CH3.5.08.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR | CH3.5.08.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR
CH3.5.09 | 阳性判断值或参考区间 | CR | 应当详细说明阳性判断值或参考区间确定的方法或依据，说明确定阳性判断值或者参考区间所采用的样本来源，并提供阳性判断值或参考区间确定的详细试验资料及总结。 | CR | CR | CH3.5.09 | 阳性判断值或参考区间 | CR | 应当详细说明阳性判断值或参考区间确定的方法或依据，说明确定阳性判断值或者参考区间所采用的样本来源，并提供阳性判断值或参考区间确定的详细试验资料及总结。 | CR | CR
|  |  | 校准品和质控品不需要提交阳性判断值或参考区间确定资料。 | [5 empty] | 校准品和质控品不需要提交阳性判断值或参考区间确定资料。
CH3.5.09.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR | CH3.5.09.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR
CH3.5.09.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR | CH3.5.09.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR
CH3.5.09.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR | CH3.5.09.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR
CH3.5.09.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR | CH3.5.09.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR
CH3.5.10 | 反应体系确认 | CR |  | CR | CR | CH3.5.10 | 反应体系确认 | CR | 反应体系包括样本采集及处理、样本要求、样本用量、试剂用量、反应条件、校准方法（如有）、质控方法等 | CR | CR
CH3.5.10.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR | CH3.5.10.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR
CH3.5.10.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR | CH3.5.10.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR
CH3.5.10.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR | CH3.5.10.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR
CH3.5.10.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR | CH3.5.10.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR
CH3.6 | 其他研究 | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。 |  |  |  | CH3.6 | 其他研究 | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。
CH3.6.1 | 电气系统：安全性、机械和环境保护以及电磁兼容性 | NR |  | NR | NR | CH3.6.1 | 电气系统：安全性、机械和环境保护以及电磁兼容性 | NR |  | NR | NR
CH3.6.1.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | NR |  | NR | NR | CH3.6.1.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | NR |  | NR | NR
CH3.6.1.1.1 | 总结 | NR |  | NR | NR | CH3.6.1.1.1 | 总结 | NR |  | NR | NR
CH3.6.1.1.2 | 完整报告 | NR |  | NR | NR | CH3.6.1.1.2 | 完整报告 | NR |  | NR | NR
CH3.6.1.1.3 | 统计数据 | NR |  | NR | NR | CH3.6.1.1.3 | 统计数据 | NR |  | NR | NR
CH3.6.2 | 独立软件/软件组件 | NR |  | NR | NR | CH3.6.2 | 独立软件/软件组件 | NR |  | NR | NR
CH3.6.2.01 | 独立软件/软件组件描述 | NR |  | NR | NR | CH3.6.2.01 | 独立软件/软件组件描述 | NR |  | NR | NR
CH3.6.2.02 | 危害分析 | NR |  | NR | NR | CH3.6.2.02 | 危害分析 | NR |  | NR | NR
CH3.6.2.03 | 软件需求规范 | NR |  | NR | NR | CH3.6.2.03 | 软件需求规范 | NR |  | NR | NR
CH3.6.2.04 | 体系结构图 | NR |  | NR | NR | CH3.6.2.04 | 体系结构图 | NR |  | NR | NR
CH3.6.2.05 | 软件设计规范 | NR |  | NR | NR | CH3.6.2.05 | 软件设计规范 | NR |  | NR | NR
CH3.6.2.06 | 可追溯性分析 | NR |  | NR | NR | CH3.6.2.06 | 可追溯性分析 | NR |  | NR | NR
CH3.6.2.07 | 软件生存周期过程描述 | NR |  | NR | NR | CH3.6.2.07 | 软件生存周期过程描述 | NR |  | NR | NR
CH3.6.2.08 | 软件验证与确认 | NR |  | NR | NR | CH3.6.2.08 | 软件验证与确认 | NR |  | NR | NR
CH3.6.2.08.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | NR |  | NR | NR | CH3.6.2.08.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | NR |  | NR | NR
CH3.6.2.08.1.1 | 总结 | NR |  | NR | NR | CH3.6.2.08.1.1 | 总结 | NR |  | NR | NR
CH3.6.2.08.1.2 | 完整报告 | NR |  | NR | NR | CH3.6.2.08.1.2 | 完整报告 | NR |  | NR | NR
CH3.6.2.08.1.3 | 统计数据 | NR |  | NR | NR | CH3.6.2.08.1.3 | 统计数据 | NR |  | NR | NR
CH3.6.2.09 | 版本更新历史 | NR |  | NR | NR | CH3.6.2.09 | 版本更新历史 | NR |  | NR | NR
CH3.6.2.10 | 剩余缺陷（错误、故障） | NR |  | NR | NR | CH3.6.2.10 | 剩余缺陷（错误、故障） | NR |  | NR | NR
CH3.6.2.11 | 网络安全 | NR |  | NR | NR | CH3.6.2.11 | 网络安全 | NR |  | NR | NR
CH3.6.2.12 | 交操作性 | NR |  | NR | NR | CH3.6.2.12 | 交操作性 | NR |  | NR | NR
CH3.6.3 | 清洁和消毒验证 | NR |  | NR | NR | CH3.6.3 | 清洁和消毒验证 | NR |  | NR | NR
CH3.6.3.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | NR |  | NR | NR | CH3.6.3.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | NR |  | NR | NR
CH3.6.3.1.1 | 总结 | NR |  | NR | NR | CH3.6.3.1.1 | 总结 | NR |  | NR | NR
CH3.6.3.1.2 | 完整报告 | NR |  | NR | NR | CH3.6.3.1.2 | 完整报告 | NR |  | NR | NR
CH3.6.3.1.3 | 统计数据 | NR |  | NR | NR | CH3.6.3.1.3 | 统计数据 | NR |  | NR | NR
CH3.6.4 | 可用性/人为因素 | CR |  | CR | CR | CH3.6.4 | 可用性/人为因素 | CR |  | CR | CR
CH3.6.4.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR | CH3.6.4.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR
CH3.6.4.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR | CH3.6.4.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR
CH3.6.4.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR | CH3.6.4.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR
CH3.6.4.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR | CH3.6.4.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR
CH3.6.5 | 试剂稳定性 | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。 |  |  |  | CH3.6.5 | 试剂稳定性 | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。
|  | 应当充分考虑产品在储存、运输和使用过程中的不利条件，进行相应的稳定性研究。应当详细说明稳定性研究方法的确定依据及具体试验方法、过程。 | [5 empty] | 应当充分考虑产品在储存、运输和使用过程中的不利条件，进行相应的稳定性研究。应当详细说明稳定性研究方法的确定依据及具体试验方法、过程。
CH3.6.5.1 | 货架有效期内稳定性 | R | 包括至少三批样品在实际储存条件下保存至成品有效期后的实时稳定性研究资料。 | R | R | CH3.6.5.1 | 货架有效期内稳定性 | R | 包括至少三批样品在实际储存条件下保存至成品有效期后的实时稳定性研究资料。 | R | R
CH3.6.5.1.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR | CH3.6.5.1.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR
CH3.6.5.1.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR | CH3.6.5.1.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR
CH3.6.5.1.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR | CH3.6.5.1.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR
CH3.6.5.1.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR | CH3.6.5.1.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR
CH3.6.5.2 | 使用稳定性 | R | 如开封/开瓶稳定性、机载稳定性、冻融稳定性、复溶稳定性等。 | R | R | CH3.6.5.2 | 使用稳定性 | R | 如开封/开瓶稳定性、机载稳定性、冻融稳定性、复溶稳定性等。 | R | R
CH3.6.5.2.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR | CH3.6.5.2.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR
CH3.6.5.2.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR | CH3.6.5.2.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR
CH3.6.5.2.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR | CH3.6.5.2.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR
CH3.6.5.2.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR | CH3.6.5.2.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR
CH3.6.5.3 | 运输稳定性 | CR |  | CR | CR | CH3.6.5.3 | 运输稳定性 | CR |  | CR | CR
CH3.6.5.3.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR | CH3.6.5.3.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR
CH3.6.5.3.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR | CH3.6.5.3.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR
CH3.6.5.3.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR | CH3.6.5.3.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR
CH3.6.5.3.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR | CH3.6.5.3.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR
CH3.7 | 其他分析性能和文献资料 | CR | 如注册申请中包括不同适用机型，需要提交在不同机型上进行上述项目评估的试验资料及总结。 | CR | CR | CH3.7 | 其他分析性能和文献资料 | CR | 如注册申请中包括不同适用机型，需要提交在不同机型上进行上述项目评估的试验资料及总结。 | CR | CR
|  |  | 如注册申请中包含不同的包装规格，需要对不同包装规格之间的差异进行分析或验证。如不同的包装规格产品间存在性能差异，需要提交采用每个包装规格产品进行的上述项目评估的试验资料及总结。如不同包装规格之间不存在性能差异，需要提交包装规格之间不存在性能差异的详细说明，具体说明不同包装规格之间的差别及可能产生的影响。 | [5 empty] | 如注册申请中包含不同的包装规格，需要对不同包装规格之间的差异进行分析或验证。如不同的包装规格产品间存在性能差异，需要提交采用每个包装规格产品进行的上述项目评估的试验资料及总结。如不同包装规格之间不存在性能差异，需要提交包装规格之间不存在性能差异的详细说明，具体说明不同包装规格之间的差别及可能产生的影响。
CH3.8 | 其他证据 | CR |  | CR | CR | CH3.8 | 其他证据 | CR |  | CR | CR
CH3.8.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR | CH3.8.1 | [研究说明、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR
CH3.8.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR | CH3.8.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR
CH3.8.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR | CH3.8.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR
CH3.8.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR | CH3.8.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR
第4章——临床研究资料 | [5 empty] | 第4章——临床研究资料
CH4.1 | 章节目录 | CR | 本章提交申报资料的目录，包括目录序号、目录标题、适用情况、上传文件名称、上传文件页码。适用情况应列明CR目录是否适用。 | CR | CR | CH4.1 | 章节目录 | CR | 本章提交申报资料的目录，包括目录序号、目录标题、适用情况、上传文件名称、上传文件页码。适用情况应列明CR目录是否适用。 | CR | CR
CH4.2 | 临床证据 | CR |  | CR | CR | CH4.2 | 临床证据 | CR |  | CR | CR
CH4.2.1 | 参考值/参考区间 | NR |  | NR | NR | CH4.2.1 | 参考值/参考区间 | NR |  | NR | NR
CH4.2.2 | 临床评价报告 | CR | 国家食品药品监督管理总局发布的免于进行临床试验的体外诊断试剂目录中的产品，应当提交相应的临床评价资料。依据相应指导原则（《免于进行临床试验的体外诊断试剂临床评价资料基本要求（试行）》），通过对涵盖预期用途及干扰因素的临床样本的评估、综合文献资料、临床经验数据等产品安全性和有效性数据，对体外诊断试剂的临床性能进行的评价资料，以及所使用临床样本的来源信息。 | CR | CR | CH4.2.2 | 临床评价报告 | CR | 国家食品药品监督管理总局发布的免于进行临床试验的体外诊断试剂目录中的产品，应当提交相应的临床评价资料。依据相应指导原则（《免于进行临床试验的体外诊断试剂临床评价资料基本要求（试行）》），通过对涵盖预期用途及干扰因素的临床样本的评估、综合文献资料、临床经验数据等产品安全性和有效性数据，对体外诊断试剂的临床性能进行的评价资料，以及所使用临床样本的来源信息。 | CR | CR
CH4.2.3 | 器械临床试验 | CR | 根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的临床试验资料。校准品和质控品无需提交。 | CR | CR | CH4.2.3 | 器械临床试验 | CR | 根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的临床试验资料。校准品和质控品无需提交。 | CR | CR
CH4.2.3.1 | [试验描述、方案编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR | CH4.2.3.1 | [试验描述、方案编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR
CH4.2.3.1.1 | 临床试验概要 | CR |  | CR | CR | CH4.2.3.1.1 | 临床试验概要 | CR |  | CR | CR
CH4.2.3.1.2 | 临床试验报告 | CR | 1.各临床试验机构的临床试验报告：各临床试验机构的试验报告应由临床试验机构签章；报告封面包括试验用体外诊断试剂的通用名称、试验开始日期、试验完成日期、主要研究者（签名）、试验机构（盖章）、统计学负责人签名及单位（盖章）、申请人（盖章）、申请人的联系人及联系方式、报告日期、原始资料保存地点。 | CR | CR | CH4.2.3.1.2 | 临床试验报告 | CR | 1.各临床试验机构的临床试验报告：各临床试验机构的试验报告应由临床试验机构签章；报告封面包括试验用体外诊断试剂的通用名称、试验开始日期、试验完成日期、主要研究者（签名）、试验机构（盖章）、统计学负责人签名及单位（盖章）、申请人（盖章）、申请人的联系人及联系方式、报告日期、原始资料保存地点。 | CR | CR
|  |  | 2.对所有临床试验结果的总结报告：总结报告由临床试验机构的牵头单位或者申请人完成，封面内容与各临床试验机构的临床试验报告的封面内容相同。 | [5 empty] | 2.对所有临床试验结果的总结报告：总结报告由临床试验机构的牵头单位或者申请人完成，封面内容与各临床试验机构的临床试验报告的封面内容相同。
CH4.2.3.1.3 | 临床试验数据 | CR | 临床试验报告附件：临床试验的详细资料，包括临床试验中所采用的其他试验方法或者其他诊断试剂产品的基本信息，如试验方法、诊断试剂产品来源、产品说明书及注册批准情况，临床试验中所有试验数据（需由临床试验操作者、复核者签字，临床试验机构盖章），主要参考文献，主要研究者简历，以及申请人需要说明的其他情况等 | CR | CR | CH4.2.3.1.3 | 临床试验数据 | CR | 临床试验报告附件：临床试验的详细资料，包括临床试验中所采用的其他试验方法或者其他诊断试剂产品的基本信息，如试验方法、诊断试剂产品来源、产品说明书及注册批准情况，临床试验中所有试验数据（需由临床试验操作者、复核者签字，临床试验机构盖章），主要参考文献，主要研究者简历，以及申请人需要说明的其他情况等 | CR | CR
CH4.2.4 | 临床文献综述和其他合理的已知信息 | CR |  | CR | CR | CH4.2.4 | 临床文献综述和其他合理的已知信息 | CR |  | CR | CR
CH4.3 | 伦理委员会批准的相关文件 | CR | 伦理委员会同意临床试验开展的书面意见、知情同意书模板（如适用）。 | CR | CR | CH4.3 | 伦理委员会批准的相关文件 | CR | 伦理委员会同意临床试验开展的书面意见、知情同意书模板（如适用）。 | CR | CR
|  |  | 临床试验方案：由各承担临床试验的主要研究者签名、临床试验机构盖章、统计学负责人签名及单位盖章、申请人盖章。 | [5 empty] | 临床试验方案：由各承担临床试验的主要研究者签名、临床试验机构盖章、统计学负责人签名及单位盖章、申请人盖章。
CH4.4 | 临床试验地点和伦理委员会联系信息 | NR |  | NR | NR | CH4.4 | 临床试验地点和伦理委员会联系信息 | NR |  | NR | NR
CH4.5 | 其他临床证据 | CR | 进口产品还应当提交在境外完成的临床试验资料或境外临床使用情况的总结报告 | CR | CR | CH4.5 | 其他临床证据 | CR | 进口产品还应当提交在境外完成的临床试验资料或境外临床使用情况的总结报告 | CR | CR
CH4.5.1 | [研究介绍、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR | CH4.5.1 | [研究介绍、研究编号、起始日期、完成日期] | CR |  | CR | CR
CH4.5.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR | CH4.5.1.1 | 总结 | CR |  | CR | CR
CH4.5.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR | CH4.5.1.2 | 完整报告 | CR |  | CR | CR
CH4.5.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR | CH4.5.1.3 | 统计数据 | CR |  | CR | CR
第5章——说明书、标签 | [5 empty] | 第5章——说明书、标签
CH5.1 | 章节目录 | CR | 本章提交申报资料的目录，包括目录序号、目录标题、适用情况、上传文件名称、上传文件页码。适用情况应列明CR目录是否适用。 | CR | CR | CH5.1 | 章节目录 | CR | 本章提交申报资料的目录，包括目录序号、目录标题、适用情况、上传文件名称、上传文件页码。适用情况应列明CR目录是否适用。 | CR | CR
CH5.2 | 产品/包装标签 | R | 应当符合《医疗器械说明书和标签管理规定》的要求。 | R | R | CH5.2 | 产品/包装标签 | R | 应当符合《医疗器械说明书和标签管理规定》的要求。 | R | R
|  |  | 产品外包装上的标签必须包括产品通用名称、申请人名称、生产地址、产品批号、注意事项、储存条件及有效期等。 | [5 empty] | 产品外包装上的标签必须包括产品通用名称、申请人名称、生产地址、产品批号、注意事项、储存条件及有效期等。
|  |  | 对于体外诊断试剂产品中的各种组分如校准品、质控品、清洗液等，其标签上必须标注该组分的中文名称和批号。如同批号产品、不同批号的各种组分不能替换，则既要注明产品批号，也要注明各种组分的批号。 | [5 empty] | 对于体外诊断试剂产品中的各种组分如校准品、质控品、清洗液等，其标签上必须标注该组分的中文名称和批号。如同批号产品、不同批号的各种组分不能替换，则既要注明产品批号，也要注明各种组分的批号。
|  |  | 进口产品应当提交境外政府主管部门批准或者认可的标签及其中文译本，并依据上述要求提交中文标签样稿。 | [5 empty] | 进口产品应当提交境外政府主管部门批准或者认可的标签及其中文译本，并依据上述要求提交中文标签样稿。
CH5.3 | 包装说明/使用说明书 | R | 对于进口产品，申请人应当提交境外政府主管部门批准或者认可的说明书原文及其中文译本，由代理人按照《体外诊断试剂说明书编写指导原则》的要求，并参考有关技术指导原则编写在中国境内使用的产品说明书。 | R | R | CH5.3 | 包装说明/使用说明书 | R | 对于进口产品，申请人应当提交境外政府主管部门批准或者认可的说明书原文及其中文译本，由代理人按照《体外诊断试剂说明书编写指导原则》的要求，并参考有关技术指导原则编写在中国境内使用的产品说明书。 | R | R
CH5.4 | 电子说明书 | NR |  | NR | NR | CH5.4 | 电子说明书 | NR |  | NR | NR
CH5.5 | 患者说明书 | CR |  | CR | CR | CH5.5 | 患者说明书 | CR |  | CR | CR
CH5.6 | 技术人员/操作人员手册 | NR |  | NR | NR | CH5.6 | 技术人员/操作人员手册 | NR |  | NR | NR
CH5.7 | 产品宣传册 | NR |  | NR | NR | CH5.7 | 产品宣传册 | NR |  | NR | NR
CH5.8 | 其他说明书标签材料 | CR |  | CR | CR | CH5.8 | 其他说明书标签材料 | CR |  | CR | CR
第6A章——质量管理体系程序 NR | [5 empty] | 第6A章——质量管理体系程序 NR
第6B章——申报器械的质量管理体系信息 | [5 empty] | 第6B章——申报器械的质量管理体系信息
CH6B.1 | 章节目录 | CR | 本章提交申报资料的目录，包括目录序号、目录标题、适用情况、上传文件名称、上传文件页码。适用情况应列明CR目录是否适用。 | CR | CR | CH6B.1 | 章节目录 | CR | 本章提交申报资料的目录，包括目录序号、目录标题、适用情况、上传文件名称、上传文件页码。适用情况应列明CR目录是否适用。 | CR | CR
CH6B.2 | 质量管理体系信息 | NR |  | NR | NR | CH6B.2 | 质量管理体系信息 | NR |  | NR | NR
CH6B.3 | 管理职责信息 | NR |  | NR | NR | CH6B.3 | 管理职责信息 | NR |  | NR | NR
CH6B.4 | 资源管理信息 | NR |  | NR | NR | CH6B.4 | 资源管理信息 | NR |  | NR | NR
CH6B.5 | 申报器械的质量策划 | NR |  | NR | NR | CH6B.5 | 申报器械的质量策划 | NR |  | NR | NR
CH6B.6 | 产品实现信息 | NR |  | NR | NR | CH6B.6 | 产品实现信息 | NR |  | NR | NR
CH6B.6.1 | 设计和开发信息 | CR | 1.主要原材料的研究资料 | CR | CR | CH6B.6.1 | 设计和开发信息 | R | 1.主要原材料的研究资料 | R | R
|  |  | 主要原材料研究资料包括主要反应成分、质控品、校准品等的选择、制备及其质量标准的研究资料，质控品、校准品的定值试验资料，校准品的溯源性文件等。 | [5 empty] | 主要原材料研究资料包括主要反应成分、质控品、校准品等的选择、制备及其质量标准的研究资料，质控品、校准品的定值试验资料，校准品的溯源性文件等。
|  |  | 2.主要生产工艺的研究资料 | [5 empty] | 2.主要生产工艺的研究资料
|  |  | 主要生产工艺包括：工作液的配制、分装和冻干，固相载体的包被和组装，显色/发光系统等的描述及确定依据等 | [5 empty] | 主要生产工艺包括：工作液的配制、分装和冻干，固相载体的包被和组装，显色/发光系统等的描述及确定依据等
CH6B.6.2 | 采购信息 | NR |  | NR | NR | CH6B.6.2 | 采购信息 | NR |  | NR | NR
CH6B.6.3 | 生产和服务控制信息 | R | 生产及自检记录：提供连续三批产品生产及自检记录的复印件。 | R | R | CH6B.6.3 | 生产和服务控制信息 | R | 生产及自检记录：提供连续三批产品生产及自检记录的复印件。 | R | R
CH6B.6.4 | 监视和测量装置控制信息 | NR |  | NR | NR | CH6B.6.4 | 监视和测量装置控制信息 | NR |  | NR | NR
CH6B.7 | 质量管理体系的测量、分析和改进信息 | NR |  | NR | NR | CH6B.7 | 质量管理体系的测量、分析和改进信息 | NR |  | NR | NR
CH6B.8 | 申报器械的其他质量体系信息 | NR |  | NR | NR | CH6B.8 | 申报器械的其他质量体系信息 | NR |  | NR | NR